НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФАРМЭК»

«СОГЛАСОВАНО»				                 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор НПОДО «ФАРМЭК»				Директор РУП «БелГИМ»

________________ В.В. Малнач				___________ Н.А. Жагора

«_____»_______________ 2005 г.				«____»__________ 2005 г.

Система обеспечения единства измерений

Республика Беларусь

# ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФСТ-04

Методика поверки

Гл. метролог НПОДО

«ФАРМЭК»

__________ В.М. Корень

г. Минск

2005 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализатор ФСТ-04	 (далее – ФСТ-04) ТУ РБ  100162047.028-2005, предназначенный для непрерывного автоматического измерения массовой концентрации угарного газа (монооксид углерода) и (или) объемной доли природного газа (метана или пропана) и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов.

ФСТ-04 подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка ФСТ-04 проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев для  Республики Беларусь..

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка ФСТ-04, поставляемого на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка ФСТ-04, поставляемого в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет не более 1 года.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	 таблице 1.1.

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализатор бракуют и в эксплуатацию не допускают.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической роверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: |  |
| - определение основной абсолютной погрешности измерений объемной доли метана (пропана) и основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода | 7.3.1 (1-7) 7.3.2 (1-3) | Да | Да |
| -проверка номинального времени установления показаний (09 | 7.5 | Да | Да |
| - определение вариации показаний | 7.3.1 (8) 7.3.2 (4) | Да | Да |
| - определение погрешности срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» | 7.4 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в 		таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 – 7.5 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 –воздух, СО – воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| Номер ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | ГОСТ, Номер ПГС по ТУ 6-16-2956 | Содержание определяемых компонентов, объемная доля метана, %, массовая концентрация оксида углерода (мг/м3) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля %, массовая концентрация (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух классов 0,1,3 | ГОСТ 17433 | - | - | - |
| 2 | Метан – воздух | 3907 | 1.35 | ±0.15 | ±0.08 |
| 3 | Метан – воздух | 3907 | 2.35 | ±0.15 | ±0.08 |
| 4 | Пропан - воздух | ГСО 3969 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 5 | Пропан - воздух | ГСО 3970 | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 |
| 6 | Оксид углерода – воздух | 4264 | (15) | (±1,6) | (±0,9) |
| 7 | Оксид углерода – воздух | 3844 | (55) | (±5) | (±1.9) |
| 8 | Оксид углерода – воздух | 3847 | (110) | (±8,8) | (±3,8) |
| 9 | Оксид углерода – воздух | 3849 | (230) | (±23) | (±11,5) |
| Примечания: 1. В качестве ПГС №1 допускается использовать атмосферный воздух помещения, содержание горючих газов, паров и оксида углерода в котором не превышает санитарных норм. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С					(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %					от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа						от 84 до 106,7

- напряжение питания, В							(220 ±22)

- частота, Гц									(50 ( 1)

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должна быть собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А.

6.2 Баллоны с поверочными газовыми смесями перед использованием должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, в течение 24 ч.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие ФСТ-04 следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность;

- отсутствие повреждений линий связи при проведении поверки по месту эксплуатации;

- соответствие маркировки требованиям нормативным техническим правовым актам;

- четкость надписей на лицевой панели блока питания и сигнализации и блоков датчиков.

7.2 Опробование газоанализатора проводить следующим образом:

1) включить ФСТ-04 в сеть;

- прогреть ФСТ-04 в течение 2 мин.

Результаты опробования остаются положительными, если при включении газоанализатора  на короткое время включаются все светодиодные индикаторы, и звучит сигнал “Марш победы” (3 коротких, 1 длинный). На табло отображается  название прибора и номер версии программного обеспечения. Примерно через пять секунд подается питание на БД и прибор переходит в рабочий режим.

В рабочем режиме в верхней строке табло отображается тип газа (СО или СхНх) и текущее значение его концентрации. В нижней строке отображается состояние измерения или состояние неисправности (рисунок 7.1), для СхНх также уточняется тип горючего газа – слова МЕТАН или ПРОПАН. Для переключения отображаемого газа используются кнопки “↑”(+) и “↓”(-). Если не получены данные о концентрации СхНх от блока датчика метана (пропана) на табло отображается  “ СхНх  X,XX%”.

7.3 Проверку основной погрешности измерения, вариации показаний  проводить следующим образом:

7.3.1 При проверке по метану (пропану):

1) Собрать газовую схему, согласно приложению (А) .

2) Подсоединить к схеме баллон с ПГС № 2 (ПГС № 4).

3) Включить и прогреть ФСТ-04 на воздухе (ПГС №1). На ЖКИ должно отображаться значение «0,00». При необходимости произвести подстройку нуля.

4) Открыть вентиль баллона. Вентилем точной регулировки установить расход ПГС,  равный (0,6±0,1) л/мин.

5) Надеть на датчик насадку ПР 0612.2002, через 15 с зафиксировать цифровые значения на ЖКИ.

6) Последовательно подсоединять к газовой схеме баллоны с ПГС №№ 2,3 (ПГС №№ 4,5). Повторить операции пп. 4), 5). Последовательность подачи ПГС: 1-2-3-2-1-3 (1-4-5-4-1-5). Время подачи – 15 с.

7) Рассчитать значение основной абсолютной погрешности измерения объемной доли метана (пропана) для каждой ПГС по формуле

DС = Сф – Спгс                                         	         	(1)

где Сф – значение объемной доли метана (пропана), отображаемое на ЖКИ, %;

Спгс – значение объемной доли метана (пропана) по паспорту на ПГС, %.

8) Рассчитать вариацию показаний ФСТ-04 (b) на ПГС №2 (ПГС № 4) по формуле

bM =       См - Сб                                                     	 (2)

где См - показания ФСТ-04 на ПГС №2 (ПГС № 4) при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №1), %;

Сб - показания ФСТ-04 на ПГС №3 (ПГС № 5) при подходе со стороны большей концентрации , %.

ФСТ-04 считается выдержавшим испытания  если:

- основная абсолютная погрешность не превышает ± 0,25 %;дляСН4,±0,10 для С3Н8%

- вариация показаний не превышает 0,5Dд;

- при подаче ПГС №3 (ПГС №5) на ЖКИ, отображается значение объемной доли метана (пропана), находящееся в пределах (Спгс ± Dд), где Спгс – объемная доля метана (пропана) по паспорту на ПГС №3 (ПГС № 5), %, а Dд – предел основной абсолютной погрешности измерения объемной доли метана (пропана).

7.3.2 При проверке по монооксиду углерода

1) Собрать газовую схему, согласно приложению  Б.

2) Повторить операции по пп.7.3.1 (2)-  7.3.1 (5), но с использованием ПГС №№ 6,7,8. Время подачи ПГС – 120 с. Последовательность подачи ПГС – 6-7-8-7-6-8.

3) Рассчитать значение основной относительной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода по формуле

(3)			                       где Сф – значение концентрации монооксида углерода, индицируемое на ЖКИ, мг/м3;

Спгс – концентрация монооксида углерода по паспорту на ПГС, мг/м3.

4) Рассчитать вариацию показаний по монооксиду углерода (bоу) на ПГС №7 по формуле

boy  =      -       ,                        		(4)

где - основная относительная погрешность измерения концентрации монооксида углерода при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №6), %;

- основная относительная погрешность измерения концентрации монооксида углерода при подходе со стороны большей концентрации (ПГС №8), %.

ФСТ-04 считается выдержавшим испытание, если :

- основная относительная погрешность не превышает ( 25 %;

- вариация показаний не превышает 0,5 dд;

- при подаче ПГС №8 на ЖКИ отображается значение массовой концентрации монооксида углерода, находящееся в пределах Спгс ( (1 ( (д /100) мг/м3,

где Спгс - массовая концентрация монооксида углерода по паспорту на ПГС №8,

dд – предел основной относительной погрешности ФСТ-04 по монооксиду углерода.

7.4 Проверку срабатывания сигнализации и основной  погрешности срабатывания пороговых устройств БПСИ проводить следующим образом:

1) Проверку основной  погрешности срабатывания пороговых устройств БПСИ проводить в режиме «ТЕСТ УПРАВЛЕНИЯ», для чего включить ФСТ-04 и перевести его в режим «ТЕСТ УПРАВЛЕНИЯ»

2) Выбрать пункт «ЗАДАНИЕ КОНЦ.СО» и нажать СБРОС. На информационном табло БПСИ отображается текущая заданная концентрация монооксида углерода.

3) Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 1 (20 мг/м3 ). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ1- прерывистый световой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 1 (20 мг/м3 ). Зафиксировать  отключение сигнализации ПОРОГ1. Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 2 (100 мг/м3 ). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 2- непрерывный световой и звуковой сигналы. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 2 (100 мг/м3 ). Зафиксировать  отключение световой сигнализации ПОРОГ1. Для снятия звуковой сигнализации выбрать пункт «ТЕСТ СБРОС» и нажать СБРОС.

4) Выбрать пункт «ЗАДАНИЕ КОНЦ. CxHx» и нажать СБРОС. На информационном табло БПСИ отображается текущая заданная концентрация метана (пропана).

5) Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 1 (1 %  об. для метана или 0.4% для пропана). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ1- непрерывный световой сигнал и прерывистый звуковой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 1. Зафиксировать  отключение сигнализации ПОРОГ 1. Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 2 (5 %  об. для метана или 2% для пропана). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ2- непрерывный световой сигнал и прерывистый звуковой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 2. Зафиксировать  отключение сигнализации ПОРОГ 2.

БПСИ  считается выдержавшим испытания, если  погрешность срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и   «ПОРОГ2»  не превышает:

- при измерении объемной доли метана (пропана) ( 0,2(д;

- при измерении массовой концентрации монооксида углерода (0,2(д .

7.5 Проверка номинального времени установления показаний ФСТ-04, соответствующего (09  проводится на ПГС № 3 (ПГС №5)  и № 7 следующим образом:

1) Подать на ФСТ-04  ПГС с расходом (0,6(0,1) л/мин.

2) Зафиксировать стабильно установившиеся показания при подаче ПГС (П).

3) Отсоединить ФСТ-04 от газовой схемы.

4) Рассчитать значения показаний, равное 0,1П и 0,9П.

5) Подать на ФСТ-04 ПГС, одновременно включив секундомер.

6) Зафиксировать время достижения показаний (1, равных 0,9П. Выключить секундомер.

7) Дождаться установления стабильных показаний и отключить датчик от газовой схемы, одновременно включив секундомер.

8) Зафиксировать время установления показаний (2, равных 0,1П.

- Рассчитать время выхода ФСТ-04 на 90 % значения показаний по формуле

(0,9=((1+(2)/2                                                 (5)

где (1 - время достижения показаний, равных 90 %, при увеличении концентрации, с.

(2 - время достижения показаний, равных 10 %, при уменьшении концентрации, с.

ФСТ-04 считается выдержавшим испытания, если если при подаче ПГС № 3 ( ПГС № 5) (0,9. не превышает 15 с, а при подаче ПГС № 7 (0,9 не превышает 90 с.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение В).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и ФСТ-04 признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки на ФСТ-04 наносится оттиск поверительного клейма и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В СТБ 8003-93).

8.4 ФСТ-04, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема подачи поверочной газовой смеси при проверке по метану (пропану)

1 - баллон с ПГС;

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр;

4 - насадка;

5 - блок датчика;

6 - БПСИ;

Приложение Б

(обязательное)

Схема подачи поверочной газовой смеси при проверке по монооксиду углерода

1 - баллон с ПГС;

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр;

4 - насадка;

5 - БПСИ;

Приложение В

(рекомендуемое)

Протокол поверки

газоанализатора ФСТ-04 (№___________)

1 Наименование организации проводившей поверку_________________________

2 Принадлежащий _______________________________________________________

3 Условия проведении поверки:

( температура окружающего воздуха			_______________________

( относительная влажность воздуха			_______________________

( атмосферное давление					_______________________

4 Применяемые средства поверки

| Наименование средств поверки, тип | Основные параметры | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ротаметр РМ-А-0,63Г |  |  |  |
| Секундомер, СОС ПР-2-2 |  |  |  |

Применяемые поверочные газовые смеси

| № ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | Содержание определяемых компонентов, объемная доля метана, %, оксида углерода (мг/м3) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля %, (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух классов 0,1,3 |  |  |  |
| 2 | Метан – воздух |  |  |  |
| 3 | Метан – воздух |  |  |  |
| 4 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 5 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 6 | Оксид углерода – воздух |  |  |  |
| 7 | Оксид углерода – воздух |  |  |  |
| 8 | Оксид углерода – воздух |  |  |  |

5 Операции поверки.

5.1 Внешний осмотр ____________________________________________________

5.2 Опробование _________________________________________________________

5.3 Определение метрологических характеристик:

5.3.1 Проверка основной абсолютной погрешности измерения  объемной доли метана (пропана) (таблица Б.1)

Таблица В.1

| Требования НД | Концентрация метана (пропана), об. доля, % | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |

5.3.2 Проверка основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода.

Таблица В.2

| Требования НД | Концентрация оксида углерода, мг/м3 | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |

5.4 Проверка вариации показаний ( Таблица В3, В.4)

Таблица В.3

| Требования НД | Концентрация метана (пропана) в ПГС №2, об. доля, % | Номер измерения | Вариация показаний, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БД |
|  |  |  | № | № | № | № | № | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.4

| Требования НД | Концентрация оксида углерода, мг/м3 | Номер измерения | Вариация показаний, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БД |
|  |  |  | № | № | № | № | № | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Проверка времени выхода на 90-%-е значение показаний:

Таблица В.5

| Требования НД | Концентрация метана (пропана) в ПГС, об. доля, % | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | (1, с | (2, с | (0,9, с | (1, с | (2, с | (0,9, с |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

5.6 Проверка абсолютной погрешности срабатывания порогов сигнализации

Таблица В.6

| Требования НД | Установленное значение «ПОРОГ 1» (ПОРОГ 2») | Практическое показание в режиме «ТЕСТ» | Абсолютная погрешность срабатывания, % (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |

- Заключение о результатах поверки ____________________________________________

- Дата проведения поверки ____________________________________________________

- Подпись лица, проводившего поверку _________________     _____________________

(Фамилия, инициалы)

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |