Инструкция по газовой настройке индикаторов утечки газа ФТ02В1 и  ФТ02В2

# Введение

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления с принципом настройки на газовоздушные смеси индикаторов утечки газа ФТ02В1 и ФТ02В2. Инструкция содержит описание методов настройки и сведения, необходимые для обеспечения его характеристик.

Индикаторы утечки газа ФТ02В1 и ФТ02В2 – портативные высокочувствительные приборы, предназначенные для обнаружения утечек метана или пропана. Пороги чувствительности приборов, по метану – 0,01 % объемной доли, по пропану - 0,03 % объемной доли. Пороги срабатывания сигнализации и пределы основной абсолютной погрешности приборов, по метану – 1,0 ± 0,40 % объемной доли, по пропану - 0,40 ± 0,16 % объемной доли.

При превышении погрешности индикаторов, необходимо произвести их настройку на газовоздушную смесь.

# Перечень средств настройки

Перечень средств, необходимых для настройки приведен в таблице 1.

# Таблица 1

| Наименование средств настройки | Тип | Обозначение документа на поставку | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллоны стальные | - | ГОСТ 949 | Емкость (2 - 40)·10-3 м3 |
| Редуктор кислородный | БКО-50-2 | ГОСТ 13861 | 0 - 20 МПа |
| Вентиль точной регулировки | ВТР | АПИ4.463.002 | 0 - 2,16·10-5 м3/с |
| Шланг соединительный полихлорвиниловый | ПХВ-3,5х0,8 | ТУ 64-05838972-5 | ∅3,5 мм (внутренний) |
| Ротаметр | РМ-А-0,063Г | ГОСТ 13045 | 0 - 0,063 м3/ч |

# Перечень газовых смесей

Перечень газовых смесей, необходимых для настройки приведен в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование компонентов | Объемная доля анализируемого газа, % |  |
| --- | --- | --- |
| CH4 - воздух | 1,00 |  |
| C3H8 - воздух | 0,40 |  |

# Схема подачи газовоздушной смеси

# Схема подачи газовоздушной смеси  изображена на рисунке 1.

# Методика настройки

Для настройки необходимо:

1) Собрать схему подачи газовоздушной смеси (с использованием необходимой: метан или пропан).

2) Настроить порог срабатывания сигнализации. Для этого следует:

• Включить индикатор.

• Дождаться перехода индикатора в рабочий режим.

• Необходимо выдержать индикатор на чистом воздухе около 30 секунд для достаточного прогрева датчика.

• Подать на газочувствительный элемент газовую смесь и вентилем точной регулировки установить расход 0,3 ( 0,1 л/мин.

• Дождаться стабилизации показаний на индикаторе, периодически нажимая кнопку “ВКЛ” (должен прекратиться рост показаний на “светодиодной линейке”).

• Острым инструментом через отверстие на задней крышке индикатора нажать на скрытую микрокнопку, ощутив нажатие.

• При нажатой скрытой микрокнопке, кратковременно нажать на кнопку “ВКЛ”.

• После нажатия на кнопку “ВКЛ” должен прозвучать непродолжительный непериодический звуковой сигнал, сообщающий о сохранении значения порога сигнализации в энергонезависимой памяти.

# Text boxes

Рисунок 1

1  Баллон с поверочной газовой смесью

2  Редуктор БКО-50-2 с вентилем точной регулировки

3  Ротаметр РМ-А-0,063Г

4  Индикатор