"СОГЛАСОВАНО"                                                         "УТВЕРЖДАЮ"

Директор НП ОДО  "ФАРМЭК" 				            Директор РУП "БелГИМ"

___________В.В. Малнач                                               ___________ Н.А. Жагора

"____"___________ 2006 г.                                              "____"___________ 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

МЕТОДИКИ  ПОВЕРКИ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ФП11

МП. МН 903-2000

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

# Гл. метролог НП ОДО  “ФАРМЭК”

________________  В.М. Корень

Настоящая методика поверки распространяются на газоанализаторы ФП11  ТУ РБ 100162046.021-2000, предназначенные для измерения концентраций горючих газов метана (СН4) и (или) пропана (С3Н8), или водорода (Н2) в воздушной атмосфере и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов.

Градуировка газоанализаторов  ФП11.1 и ФП11.2 производится на метан (СН4), либо пропан (С3Н8), либо водород (Н2).

Градуировка газоанализаторов  ФП11.2к производится  на два газа: метан (СН4) и пропан (С3Н8).

Газоанализаторы ФП11подлежат обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП11 проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев для  Республики Беларусь..

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП11, поставляемых на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП11, поставляемых в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет 12 месяцев.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	 таблице 1.1.

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализаторы бракуют и в эксплуатацию не допускают.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической роверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: |  |
| - определение основной абсолютной погрешности газоанализатора | 7.3.1 7.3.2 | Да | Да |
| -проверка номинального времени установления показаний (09 | 7.3.5 | Да | Да |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства | 7.3.3 7.3.4 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 –воздух, Н2 – воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| Номер ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | ГОСТ, Номер ПГС по ТУ 6-16-2956 | Содержание определяемых компонентов, объемная доля, %, | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля %, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух кл. 0 | ГОСТ 17433-80 | - | - | - |
| 2 | CH4 - воздух | ГСО 3907 | 1,40 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 3 | CH4 - воздух | ГСО 3907 | 2,50 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 2а | C3H8 - воздух | ГСО 3969 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 3а | C3H8 - воздух | ГСО 3970 | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 |
| 2б | H2 - воздух | ГСО 3951 | 1,12 | ( 0,10 | ( 0,06 |
| 3б | H2 - воздух | ГСО 3951 | 2,00 | ( 0,10 | ( 0,06 |
| Примечания: 1. В качестве ПГС №1 допускается использовать атмосферный воздух помещения, содержание горючих газов, паров и оксида углерода в котором не превышает санитарных норм. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С				(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %				от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа						от 84 до 106,7

- напряжение питания, В							(220 ±22)

- частота, Гц									(50 ( 1)

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

2) собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А и (или) Б.

- Перед проведением поверки баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие газоанализаторов ФП11 следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;

2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;

3) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.

7.2 Опробование газоанализаторов ФП11 проводят следующим образом:

1) включение приборов осуществляется нажатием кнопки "ВКЛ", расположенной на лицевой панели. После включения газоанализаторов ФП11.2 и ФП11.2к должен быть слышен звук работающего микронасоса

- на ЖКИ газоанализаторов ФП11.1 и ФП11.2 должно отображаться значение индикации:

– 0,00 ( 0,12 % ( для приборов, отградуированных на метан;

– 0,00 ( 0,05 % ( для приборов, отградуированных на пропан;

– 0,00 ( 0,10 % ( для приборов, отградуированных на водород.

На ЖКИ газоанализаторов ФП11.2к должно отображаться значение индикации, в зависимости от выбранного газа:

- (0,00  ±  0,12) %  для метана;

- (0,00  ± 0,05) %  для пропана.

При необходимости произвести подстройку нуля, для чего:

1) на воздухе, не содержащем горючих газов, перевести газоанализаторы в режим “ПОДСТРОЙКА НУЛЯ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "ОТКЛ" включить газоанализаторы. После появления на ЖКИ надписи " 0  -  - " отпустить кнопки;

2) набрать пароль входа в режим “ПОДСТРОЙКА НУЛЯ” - "428". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде осуществляется кнопкой "ОТКЛ". В случае неправильного ввода пароля газоанализаторы автоматически выключаются;

3) после ввода пароля в течение 20 с  на ЖКИ газоанализаторов установится  постоянное цифровое значение;

4) нажать кнопку "ОТКЛ". Газоанализаторы переходят в режим измерения.

- Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Проверку основной абсолютной погрешности газоанализаторов ФП11.1следует проводить следующим образом:

- собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

2) подсоединить к схеме баллон с ПГС №1;

3) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси         (0,3±0,1) л/мин;

4) подсоединить к схеме газоанализатор, установить насадку на его чувствительный элемент, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 120 с;

- через 120 с зафиксировать значения, отображаемые на ЖКИ газоанализатора;

6) рассчитать основную абсолютную погрешность (, %, газоанализатора  по формуле:

( =  СФП ( СПГС,                                           (7.1)

где СФП - значение концентрации, отображаемое на ЖКИ газоанализатора, %;

СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС, %.

7) подсоединить к схеме баллон с ПГС №2 (для пропана - ПГС №2а, для водорода - ПГС №2б);

8) выполнить операции по п.3;

9) подсоединить к схеме газоанализатор, установить насадку на его чувствительный элемент, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее  120 с;

10) выполнить операции по п.п.5-6;

11) выполнить операции по п.7-10 для ПГС №3 (для пропана - ПГС №3а, для водорода – ПГС №3б);

12) операции по п.п.2-11 повторить не менее трех раз для каждой из поверочных газовых смесей.

7.3.2 Проверку основной абсолютной погрешности газоанализаторов ФП11.2 и ФП11.2к следует проводить следующим образом:

1) собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении Б;

2) подсоединить к схеме баллон с ПГС №1;

3) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

4) подсоединить к схеме газоанализатор,  включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 120

5) через 120 с,  зафиксировать значения, отображаемые на ЖКИ газоанализатора;

6) рассчитать основную абсолютную погрешность (, %, газоанализатора  по формуле (7.1);

7) подсоединить к схеме  баллон с ПГС №2 (для пропана - ПГС №2а, для водорода – ПГС №2б);

8) выполнить операции по п.п.4-6;

9) выполнить операции по п.8 для ПГС №3 (для пропана - ПГС №3а, для водорода – ПГС №3б);

10) операции по п.п.3-9 повторить не менее трех раз для каждой из поверочных газовых смесей.

Газоанализаторы считаются выдержавшими испытания, если в каждом случае измерения основная абсолютная погрешность газоанализаторов не превышает         ± 0,25 % (для газоанализаторов, отградуированных  на метан), ± 0,10 % (для газоанализаторов, отградуированных на пропан), ± 0,20 % (для газоанализаторов, отградуированных на водород) и при подаче ПГС №2 и № 3, срабатывает световая и звуковая сигнализации.

7.3.3 Проверку допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализаторов ФП11.1 , ФП11.2, ФП11.2к следует проводить следующим образом:

- перевести газоанализаторы в режим “ТЕСТ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "ОТКЛ" включить газоанализаторы. После появления на ЖКИ значения " О ( ( " отпустить кнопки;

- набрать пароль входа в режим "ТЕСТ" - " 7 6 4 ". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде - кнопкой "ОТКЛ". В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически выключается;

- после ввода последней цифры пароля на ЖКИ газоанализатора должен начаться цифровой отсчет концентрации со ступенью квантования 0,01 %;

- зафиксировать числовое значение на ЖКИ, при котором срабатывает сигнализация “ПОРОГ” (для ФП11.2к срабатывают прерывистые звуковая и световая сигнализации);

5) рассчитать допускаемую абсолютную погрешность срабатывания порогового устройства (СПУ газоанализатора ФП11.1, ФП 11.2, ФП11.2к по формуле:

(СПУ = СПУ  ( СУ,                                          (7.2)

- где СПУ - значение концентрации, отображаемое на ЖКИ газоанализаторов в момент загорания светодиодного индикатора "Порог", % для гагоанализаторов ФП11.1 и 11.2, для ФП11.2к срабатывают прерывистые звуковая и световая сигнализации);

СУ - установленное значение срабатывания порогового устройства, %.

Газоанализаторы считаются выдержавшими испытания, если при достижении установленного значения срабатывания порогового устройства для ФП11.1, ФП11.2 на ЖКИ отображается значение концентрации и надпись “ПОРОГ” (для ФП11.2к на ЖКИ отображается значение концентрации,  включились световая и звуковая прерывистые сигнализации)  и погрешность срабатывания порогового устройства  не превышает ( 0,05 % от установленного порога для метана (для пропана - ( 0,02 %, для водорода - ( 0,04 %).

7.3.4 Проверку времени выхода газоанализаторов ФП11.1,  на 90 % значение показаний ( 0,9  следует проводить следующим образом:

- собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

- подсоединить к схеме баллон с ПГС №2 (для пропана – ПГС №2а, для водорода – ПГС №2б);

- вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси         (0,3±0,1) л/мин;

- продуть насадку в течение 60 с;

- включить и выдержать его во включенном состоянии газоанализатор не менее 120 с; подсоединить к схеме газоанализатор, установить насадку на его чувствительный элемент,

- при установлении стабильных показаний на ЖКИ газоанализатора, зафиксировать  значение П;

- снять насадку с чувствительного элемента газоанализатора;

8) рассчитать значение 0,9П и 0,1П;

9) повторить операции по п.5, одновременно с надеванием насадки на чувствительный элемент включить секундомер;

10) при достижении показаний, равных 0,9П, зафиксировать время ( 1, с;

11) дождаться установления стабильных показаний на ЖКИ газоанализатора;

- снять насадку с чувствительного элемента газоанализатора, одновременно включить секундомер;

- при достижении показаний, равных 0,1П, зафиксировать время ( 2, с;

- рассчитать время выхода газоанализаторов на 90 % значение показаний ( 0,9, с, по формуле:

( 0,9 ( ( ( 1 ( ( 2 ) / 2				  (7.3)

7.3.5 Проверку времени выхода газоанализаторов ФП11.2 и ФП11.2к  на 90 % значение показаний ( 0,9  следует проводить следующим образом:

- собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении Б;

- подсоединить к схеме газоанализатор, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 120 с;

- подсоединить к схеме баллон с ПГС №2 (для пропана – ПГС №2а, для водорода – ПГС №2б);

- вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

5) при установлении стабильных показаний на ЖКИ газоанализатора, зафиксировать  значение П;

6) отсоединить от схемы газоанализатор;

7) рассчитать значение 0,9П и 0,1П;

8) подсоединить к схеме газоанализатор, одновременно включив секундомер;

9) при достижении показаний, равных 0,9П, зафиксировать время ( 1, с;

10) дождаться установления стабильных показаний на ЖКИ газоанализатора;

11) отсоединить от схемы газоанализатор, одновременно включив секундомер;

12) при достижении показаний, равных 0,1П, зафиксировать время ( 2, с;

13) рассчитать время выхода газоанализаторов на 90 % значение показаний   ( 0,9, с, по формуле (7.3):

Газоанализаторы считаются выдержавшими испытания, если время выхода газоанализаторов на 90 % значение показаний ( 0,9  не более10 с.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение Б).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и газоанализатор признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки оформляются нанесением оттиска поверительного клейма на поверенный прибор и (или) эксплутационные документы,  и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В           СТБ 8003-93).

8.4 Газоанализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение В).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и газоанализатор признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки на ФСТ-04 наносится оттиск поверительного клейма и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В СТБ 8003-93).

8.4 ФСТ-04, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 Баллон с ПГС

2 Редуктор БКО-50-2

3 Ротаметр РМ-А-0,063Г

4 Газоанализатор ФП11.1

Приложение Б

(рекомендуемое)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 Баллон с ПГС

2 Редуктор БКО-50-2

3 Тройник ТС-Т-6

4 Газоанализатор ФП11.2 (ФП11.2к)

5 Ротаметр РМ-А-0,063Г

Приложение В

(рекомендуемое)

Протокол поверки

газоанализатора ФП11(2 , №________________

1 Внешнийосмотр ______________________________________________ .

2 Опробование _________________________________________________

3 Определение метрологических характеристик:

3.1 Проверка основной абсолютной погрешности газоанализатора (таблица Б.1)

Таблица Б.1

| Концентрация, | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| об. доля, % | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % |

3.2 Проверка допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализатора (таблица Б.2)

Таблица Б.2

| Установленный порог, об. доля, % | Показания, % | Погрешность, % |
| --- | --- | --- |

3.3 Проверка времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний   ( 0,9 (таблица Б.3)

Таблица Б.3

| Концентрация, об. доля, % | Замер | ( 1, с | ( 2, с | ( 0,9, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

Заключение о результатах поверки: ___________________________________ .

Дата поверки:   ___________________________________ .

Подпись лица, проводившего поверку ________________________________ .

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |