## Методика поверки газоанализатора ФП 21

1 В процессе эксплуатации газоанализатор должен подвергаться обязательной поверке в органах государственной метрологической службы.

Межповерочный интервал составляет не более 6 месяцев (в соответствии с приложением А СТБ 8003).

Внеочередная поверка производится после ремонта или хранения, если срок хранения превышает половину межповерочного интервала.

2 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 12.1.

3 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 12.2 и поверочные газовые смеси, приведенные в таблице 12.3.

Таблица 12.1

| Наименование операции | Номер пункта настоящего паспорта |
| --- | --- |
| Внешний осмотр | 12.8.1 |
| Опробование | 12.8.2 |
| Определение метрологических характеристик: проверка основной абсолютной погрешности газоанализатора проверка основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства и сигнализации газоанализатора проверка времени выхода газоанализатора на 90% значение показаний t0,9 | 12.8.3.1 12.8.3.2 12.8.3.3 |
| Примечание – В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализатор бракуют и в эксплуатацию не допускают. |

Таблица 12.2

| Наименование средств поверки | Тип | Обозначение документа на поставку | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллоны стальные | - | ГОСТ 949 | Емкость (2-40)х10-3м3 |
| Редуктор кислородный | БКО-50-2 | ГОСТ13861 | 0-20 МПа |
| Вентиль точной регулировки | ВТР | АПИ4.463.002 | 0-2,16 . 10-3 м3/с |
| Шланг соединительный полихлорвиниловый | ПВХ-3,5х0,8 | ТУ 64-05838972-5 | (3,5 мм (внутренний) |
| Ротаметр | РМ-А-0,063Г | ГОСТ 13045 | 0 – 0,063 м3/ч |

Продолжение таблицы 12.2

| Наименование средств поверки | Тип | Обозначение документа на поставку | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Секундомер | СОС Пр-2-2 | - | 0 – 60 мин |
| Гигрометр психрометрический | ВИТ-1 | - | 0-25, градус |
| Барометр анероид | БАММ-1 | - | 75-106,5 кПа |
| Примечание – Допускается использование другой аппаратуры при условии сохранения класса точности и пределов измерений |

4 Требования к квалификации поверителя

4.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие удостоверение на право поверки.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования раздела 8 настоящего паспорта.

5.2 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией

Таблица 12.3

| Номер газовой смеси | Наименова-ние компо-нентов | Объемная доля анали-зируемого газа, % | Пределы до-пускаемого отклонения | Пределы допускае-мой погре-шности | Номер ГСО по Госреестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГС№1 | Воздух кл.0 | - | - | - | ГОСТ 17433 |
| ПГС№2 | СН4-воздух | 1,40 | (0,15 | (0,08 | ГСО 3907 |
| ПГС№3 | СН4-воздух | 2,50 | (0,15 | (0,08 | ГСО 3907 |
| ПГС№2а | С3Н8-воздух | 0,56 | (0,03 | (0,03 | ГСО 3969 |
| ПГС№3а | С3Н8-воздух | 1,00 | (0,05 | (0,03 | ГСО 3970 |
| Примечания 1.В качестве ПГС №1 допускается использовать воздух помещений, атмосфера которых не содержит горючих примесей. 2. Номера стандартных образцов по Госреестру приведены согласно ТУ 6-16-2956 |

6 Условия поверки

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

-  температура окружающего воздуха - (20 ±5) (С;

-  относительная влажность воздуха - от 30 до 90 %;

-  атмосферное давление - 84 - 106,7 кПа.

6.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

7 Подготовка к поверке

7.1 Перед проведением поверки должна быть собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А.

7.2 Газоанализатор должен быть подготовлен к работе, согласно раздела 9 настоящего паспорта.

7.3 Баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

8 Проведение поверки

8.1 При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие газоанализатора следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;

2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;

3) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.

8.2 Опробование газоанализатора.

8.2.1 Включение прибора осуществляется нажатием и удерживанием до отключения постоянной звуковой сигнализации  кнопки "ВКЛ" (рисунок 9.1).

8.2.2  На цифровом индикаторе газоанализатора должно отображаться значение индикации:

- 0,00  ±  0,12 %  при работе с метаном;

- 0,00  ± 0,05 %  при работе с пропаном;

При необходимости произвести подстройку нуля, как указано в п. 9.4 паспорта.

12.8.3 Определение метрологических характеристик.

12.8.3.1 Проверку основной абсолютной погрешности газоанализатора следует проводить следующим образом:

8.3.1.1 Собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении  А.

8.3.1.2 Подсоединить к установке баллон с ПГС №1.

8.3.1.3 Вентилем точной регулировки установить расход поверочной газовой смеси, равный  (0,3±0,1) л/мин. Продуть шланг для подачи газовоздушной смеси в течение 60 с.

8.3.1.4 Включить и выдержать газоанализатор во включенном состоянии не менее 20 с.

8.3.1.5 Подсоединить шланг к газоанализатору. Через 20 с зафиксировать значения, отображаемые на индикаторе газоанализатора.

Рассчитать основную абсолютную погрешность газоанализатора,    (С, %,  по формуле:

(С  = СФП  - СПГС,          (12.1)

где СФП - значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе газоанализатора, %;

СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС, %.

8.3.1.6 Подсоединить к установке баллон с ПГС №2 для метана (для пропана - №2а), подать ПГС, установить расход поверочной газовой смеси, равный  (0,3±0,1) л/мин. Продуть шланг для подачи газовоздушной смеси в течение 60 с.

8.3.1.7 Подсоединить шланг к газоанализатору. Через 20 с зафиксировать значения, отображаемые на индикаторе прибора и состояние световой и звуковой сигнализации.

8.3.1.8 Рассчитать основную абсолютную погрешность газоанализатора, (С, %,  по формуле 12.1.

8.3.1.9 Выполнить операции по п. 12.8.3.1.6 - 12.8.3.1.8  для ПГС №3 для метана (для пропана - ПГС № 3а).

8.3.1.10 Операции по пп.12.8.3.1.2 - 12.8.3.1.9 повторить не менее трех раз для каждой из поверочных газовых смесей.

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если в каждом случае измерения основная абсолютная погрешность газоанализатора находится в пределах  ±0,25 % (для метана), ±0,10 % (для пропана) и при подаче ПГС № 2 и № 3 срабатывает световая и звуковая сигнализации.

8.3.2 Проверку  допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализатора следует проводить следующим образом:

1) перевести газоанализатор в режим “ТЕСТ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "ОТКЛ" включить газоанализатор. После появления на индикаторе надписи "0 - - " отпустить кнопки;

2) набрать пароль входа в режим «ТЕСТ» - "764". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде - кнопкой "ОТКЛ".  В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически отключается;

3)  после ввода последней цифры пароля на цифровом индикаторе газоанализатора должен начаться  цифровой отсчет концентрации со ступенью квантования 0,01 %;

4) зафиксировать числовое значение индикации, при котором срабатывает прерывистая звуковая и световая сигнализация;

5) рассчитать  допускаемую абсолютную погрешность срабатывания порогового устройства (СПУ , %,  газоанализатора по формуле:

(СПУ = СПУ  - СУ,      (12.2)

где	СПУ - значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе  газоанализатора в момент срабатывает прерывистой звуковой и световой сигнализация, %;

СУ - установленное значение срабатывания порогового устройства, %.

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если при достижении установленного значения срабатывания порогового устройства на индикаторе отображается значение концентрации, включились световая и звуковая прерывистые сигнализации и погрешность срабатывания порогового устройства газоанализатора находится в пределах  ( 0,05 % от установленного порога для метана (для пропана -   (0,02 %).

8.3.3 Проверку времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний t 0,9 следует проводить следующим образом:

1) собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

2) подсоединить к установке баллон с ПГС №2 для метана (для пропана - №2а);

3) вентилем точной регулировки установить расход поверочной газовой смеси, равный  (0,3±0,1) л/мин;

4) продуть шланг в течение 60 с;

5) включить, прогреть газоанализатор, и, затем подать газовую смесь на его чувствительный элемент;

6) по истечении 20 с зафиксировать значение установившихся показания П;

7) отсоединить шланг от чувствительного элемента газоанализатора;

8) рассчитать значение 0,9П и 0,1П;

9) подать газовую смесь на чувствительный элемент и одновременно включить  секундомер;

10) при достижении показаний, равных 0,9П, зафиксировать время t1, с;

11) по истечении 20 с зафиксировать значение установившихся показаний на цифровом индикаторе газоанализатора;

12) отсоединить шланг от чувствительного элемента  газоанализатора, одновременно включить секундомер;

13) при достижении показаний, равных 0,1П, зафиксировать время  t2, с;

14) рассчитать время выхода газоанализаторов на 90 % значение показаний  t0,9, с, по формуле:

t0,9  = ( t 1 + t 2 ) / 2          (12.3)

Газоанализатор считается выдержавшим испытания, если время выхода газоанализатора на 90 % значение показаний  t0,9 не более 10 с.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение В).

9.2 При положительных результатах поверки на газоанализатор и (или) его эксплутационные документы наносится оттиск поверительного клейма, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (в соответствии с приложением В СТБ 8003).

9.3 Газоанализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдают извещение о непригодности с указанием причин по форме приложения Г СТБ 8003. При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.