"СОГЛАСОВАНО"                                                             "УТВЕРЖДАЮ"

Директор НП ОДО  "ФАРМЭК" 				Директор РУП "БелГИМ"

___________В.В. Малнач                                               ___________ Н.А. Жагора

"____"___________ 2010 г.                                              "____"___________ 2010 г.

Система обеспечения единства измерений

Республика Беларусь

# ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФП22

Методика поверки

МРБ МП.

# Гл. метролог НП ОДО  “ФАРМЭК”

________________  В.М. Корень

Настоящая методика поверки распространяются на газоанализаторы ФП22                 ТУ BY 100162047.033-2009 предназначенные для измерения объемной доли (метана и пропана) или водорода в воздушной атмосфере и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений.

Градуировка газоанализаторов  ФП22 производится на  метан и пропан или водород.

Газоанализаторы ФП22 подлежат обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП22 проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев для  Республики Беларусь.

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП22, поставляемых на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП22, поставляемых в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет 12 месяцев.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	       таблице 1.1.

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализаторы бракуют и в эксплуатацию не допускают.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической роверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: | 7.3 |
| - определение основной абсолютной погрешности газоанализатора | 7.3.1 | Да | Да |
| - проверка допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализатора | 7.3.2 | Да | Да |
| -проверка времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний t 0,9 | 7.3.3 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в 	       таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 – 7.5 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 –воздух, Н2-воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания 1 Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. 2 Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| № ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | ГОСТ, Номер ПГС по Госреестру | Содержание определя-емых компонентов, объемная доля, %, | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение, % |  |
| 1 | Воздух класса 0 | ГОСТ 17433 | ( | ( | ( |
| 2 | Метан-воздух | 3907 | 1,40 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 3 | Метан-воздух | 3907 | 2,50 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 2а | Пропан-воздух | 3969 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 3а | Пропан-воздух | 3970 | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 |
| 2б | Водород-воздух | 3951 | 1,12 | ( 0,10 | ( 0,06 |
| 3б | Водород-воздух | 3951 | 2,00 | ( 0,10 | ( 0,06 |
| Примечание – В качестве ПГС № 1 допускается использовать воздух помещений, содержание горючих газов и паров в котором не превышает санитарных норм. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С					(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %					от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа						от 84 до 106,7

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

2) собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А

6.2 Перед проведением поверки баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие газоанализаторов ФП22 следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;

2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;

3) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.

7.2 Опробование газоанализаторов ФП22 проводят следующим образом:

7.2.1 Включить газоанализатор нажатием кнопки "ВКЛ". После включения газоанализатора должен быть слышен звук работающего микронасоса. При этом на цифровом индикаторе газоанализатора отображается надпись " - - - " и «линейка» со знаком «▲», включается постоянный звуковой сигнал. Кнопку "ВКЛ" необходимо удерживать до отключения постоянного звукового сигнала (приблизительно 3 секунды).

Газоанализатор переходит в режим измерения концентрации и на цифровом индикаторе отображаются: химичиская формула измеряемого газа, значение объемной доли измеряемого газа, выраженное в % и цифра 1 (номер режима работы газоанализатора).

7.2.2 При необходимости произвести подстройку нуля для чего:

1) на воздухе, не содержащем горючих газов, перевести газоанализатор в режим “ПОДСТРОЙКА НУЛЯ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке "РЕЖИМ" включить газоанализатор. После появления на индикаторе надписи " 0  -  - " отпустить кнопки.

2) набрать пароль - "428". Изменение значения в разряде осуществляется кнопкой "РЕЖИМ", ввод значения разряда - кнопкой "ВКЛ". В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически выключается;

3) после ввода пароля в течение 20 с  на цифровом индикаторе газоанализатора установится  постоянное цифровое значение;

4) после нажатия кнопки "ВКЛ", сохраниться нулевое значение и газоанализатор выключится. При нажатии кнопки «РЕЖИМ» газоанализатор выключится без сохранения нулевого значения.

7.3 Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Проверку основной абсолютной погрешности газоанализатора   следует проводить следующим образом:

1) Собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А.

2) Подсоединить к установке газоанализатор, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 20 с.

3) Подсоединить к установке баллон с ПГС №1.

4) Вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС.

5) Через 20 с зафиксировать значения, отображаемые на индикаторе прибора.

Рассчитать основную абсолютную погрешность (С, %, газоанализатора по формуле:

(С  = СФП  - СПГС,

где СФП - значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе газоанализатора, %;

СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС, %.

6) Подсоединить к установке баллон с ПГС №2 для метана, ПГС №2а  для пропана и ПГС №2б для водорода.

7) Выполнить операции по подпунктам 4  и 5.

8) Подсоединить к установке баллон с ПГС №3 для метана, ПГС №3а для пропана и ПГС №3б для водорода. Выполнить операции по подпунктам 4  и 5.

9) Подачу ПГС повторить не менее трех раз.

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если в каждом случае измерения основная абсолютная погрешность газоанализатора находится в пределах          ± 0,25 % (для метана), ± 0,10 % (для пропана), ± 0,20 % (для водорода)  и при подаче     ПГС № 2 и № 3, срабатывает световая и звуковая сигнализации.

7.3.2 Проверку  допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализатора следует проводить следующим образом:

1) перевести газоанализатор в режим “ТЕСТ”. Для этого необходимо при нажатой кнопке «РЕЖИМ» включить газоанализатор. После появления на индикаторе надписи " 0 - - " отпустить кнопки;

2) набрать пароль входа в режим «ТЕСТ» - "764". Ввод значения разряда осуществляется кнопкой "ВКЛ", изменение значения в разряде - кнопкой «РЕЖИМ».  В случае неправильного ввода пароля газоанализатор автоматически отключается;

3)  после ввода последней цифры пароля на цифровом индикаторе газоанализатора должен начаться  цифровой отсчет концентрации со ступенью квантования 0,01 %;

4) зафиксировать числовое значение индикации, при котором срабатываеют прерывистые звуковая и световая сигнализации;

5) рассчитать  допускаемую абсолютную погрешность срабатывания порогового устройства (СПУ , %,  газоанализатора по формуле:

(СПУ = СПУ  - СУ,

где СПУ-значение концентрации, отображаемое на цифровом индикаторе  газоанали-затора в момент срабатывания  прерывистых звуковой и световой сигнализации, %;

СУ - установленное значение срабатывания порогового устройства, %.

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если при достижении установленного значения срабатывания порогового устройства на индикаторе отображается значение концентрации, включились световая и звуковая прерывистые сигнализации и погрешность срабатывания порогового устройства газоанализатора находится в пределах     ( 0,05 % от установленного порога для метана, для пропана -   (0,02 %, для водорода - (0,04 %.

7.3.3 Проверку времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний t 0,9 следует проводить следующим образом:

1) собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

2) подсоединить к установке газоанализатор, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 20 с;

3) подсоединить к установке баллон с ПГС №2 для метана, для пропана - №2а, для водорода - №2б;

4) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

5) по истечении 20 с зафиксировать значение установившихся показания П;

6) отсоединить от установки газоанализатор;

7) рассчитать значение 0,9П и 0,1П;

8) подсоединить к установке газоанализатор, одновременно включив  секундомер;

9) при достижении показаний, равных 0,9П, зафиксировать время t 1, с;

10) по истечении 20 с зафиксировать значение установившихся показаний на цифровом индикаторе газоанализатора;

11) отсоединить от установки газоанализатор, одновременно включив секундомер;

12) при достижении показаний, равных 0,1П, зафиксировать время  t2, с;

13) рассчитать время выхода газоанализаторов на 90 % значение показаний  t0,9, с, по формуле:

t0,9  ( t 1 + t 2 ) / 2

Газоанализатор считается выдержавшим испытание, если время выхода газоанализатора на 90 % значение показаний  t0,9 не более  15 с.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом.

8.2 При положительных результатах поверки на газоанализатор и (или) его эксплутационные документы наносится оттиск поверительного клейма, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (в соответствии с приложением В          СТБ 8003).

8.3 Газоанализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдают извещение о непригодности с указанием причин по форме приложения Г СТБ 8003. При этом оттиск поверительного  клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(рекомендуемое)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 Баллон с ПГС

2 Редуктор БКО-50-2

3 Тройник ТС-Т-6

4 Газоанализатор ФП 22

5 Ротаметр РМ-А-0,063Г

Приложение Б

(рекомендуемое)

Протокол поверки

газоанализатора ФП22 , №________________

1 Наименование организации проводившей поверку________________________

2 Принадлежащий _______________________________________________________

3 Условия проведения поверки:

( температура окружающего воздуха			_______________________

( относительная влажность воздуха			_______________________

( атмосферное давление					_______________________

4 Применяемые средства поверки

| Наименование средств поверки, тип | Основные параметры | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ротаметр РМ-А-0,63Г |  |  |  |
| Секундомер, СОС ПР-2-2 |  |  |  |

Применяемые поверочные газовые смеси

| № ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | Содержание определяемых компонентов, объемная доля метана, пропана, водорода, %, | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля, %, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух классов 0,1,3 |  |  |  |
| 2 | Метан – воздух |  |  |  |
| 3 | Метан – воздух |  |  |  |
| 4 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 5 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 6 | Водород-воздух |  |  |  |
| 7 | Водород-воздух |  |  |  |

5 Операции поверки

5.1 Внешнийосмотр ______________________________________________

5.2 Опробование _________________________________________________

5.3 Определение метрологических характеристик:

5.3.1 Проверка основной абсолютной погрешности газоанализатора (таблица Б.1)

Таблица Б.1

| Концент-рация, | Замер 1 | Замер 2 | Замер 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| об. доля, % | Показа-ния, % | Погреш-ность, % | Показа-ния, % | Погреш-ность, % | Показа-ния, % | Погреш-ность, % |

5.3.2 Проверка допускаемой абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства газоанализатора (таблица Б.2)

Таблица Б.2

| Установленный порог, об. доля, % | Показания, % | Погрешность, % |
| --- | --- | --- |

5.3.3 Проверка времени выхода газоанализатора на 90 % значение показаний   ( 0,9 (таблица Б.3)

Таблица Б.3

| Концентрация, об. доля, % | Замер | ( 1, с | ( 2, с | ( 0,9, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |

6 Заключение о результатах поверки: ___________________________________ .

7 Дата поверки:   ___________________________________ .

8 Подпись лица, проводившего поверку ______________     __________________ .

(Фамилия, инициалы)

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |