"СОГЛАСОВАНО"                                                             "УТВЕРЖДАЮ"

Директор НП ОДО  "ФАРМЭК" 				Директор РУП "БелГИМ"

___________В.В. Малнач                                               ___________ Н.А. Жагора

"____"___________ 2006 г.                                              "____"___________ 2006 г.

Система обеспечения единства измерений

Республика Беларусь

# ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФП33

Методика поверки

МРБ МП.

# Гл. метролог НП ОДО  “ФАРМЭК”

________________  В.М. Корень

Настоящая методика поверки распространяются на газоанализаторы ФП33                 ТУ BY 100162046.032-2006 предназначенные для одновременного измерения объемной доли  метана или пропана,  кислорода и   массовой концентрации угарного газа (окиси углерода)  в воздушной атмосфере и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений.

Градуировка газоанализаторов  ФП33 производится на четыре газа: метан, пропан, кислород и окись углерода.

Газоанализаторы ФП33 подлежат обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП33 проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев для  Республики Беларусь.

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП33, поставляемых на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка газоанализаторов ФП33, поставляемых в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет 12 месяцев.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	       таблице 1.1.

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки газоанализаторы бракуют и в эксплуатацию не допускают.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической роверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: |  |
| - определение основной абсолютной погрешности измерений объемной доли метана,пропана, кислорода и основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода, - определение вариации показаний | 7.3.1 (1-7) 7.3.2 (1-3) | Да | Да |
| -проверка номинального времени установления показаний (09 | 7.5 | Да | Да |
| - определение погрешности срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» | 7.4 | Да | Да |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в 	       таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 – 7.5 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 –воздух, СО – воздух, О2-N2 в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания 1 Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. 2 Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| № ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | ГОСТ, Номер ПГС по Госреестру | Содержание определя-емых компонентов, объемная доля, %, (массовая концентрация, мг/м3) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение, % |  |
| 1 | Воздух класса 0 | ГОСТ 17433 | ( | ( | ( |
| 2 | Метан-воздух | 3907-87 | 1,40 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 3 | Метан-воздух | 3907-87 | 2,50 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 4 | Пропан-воздух | 3969-87 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 5 | Пропан-воздух | 3970-87 | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 |
| 6 | Кислород – азот | 3727 | 12,5 | ±1,0 | ±0,2 |
| 7 | Кислород – азот | 3727 | 24,0 | ±1,0 | ±0,2 |
| 8 | Оксид углерода – воздух | 4264 | (15) | (±1,6) | (±0,9) |
| 9 | Оксид углерода – воздух | 3844 | (55) | (±5) | (±1,9) |
| 10 | Оксид углерода – воздух | 3847 | (110) | (±8,8) | (±3,8) |
| Примечание – В качестве ПГС № 1 допускается использовать воздух помещений, содержание горючих газов и паров в котором не превышает санитарных норм. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С					(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %					от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа						от 84 до 106,7

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

1) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

2) собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А

6.2 Перед проведением поверки баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие газоанализаторов ФП33 следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность;

- соответствие маркировки требованиям нормативным техническим правовым актам;

- четкость надписей на лицевой панели ФП 33

7.2 Опробование газоанализаторов ФП33 проводят следующим образом:

7.2.1 Включение газоанализатора осуществляется нажатием кнопки “ВКЛ”. При этом на индикаторе газоанализатора отображается заставка и включается постоянный звуковой сигнал. Кнопку “ВКЛ” необходимо удерживать до отключения постоянного звукового сигнала (приблизительно 3 с). После этого газоанализатор переходит в режим измерения и на индикаторе отображаются значения объемной доли измеряемого газа, выраженное в % для метана (пропана) и кислорода, и массовой концентрации выраженной в мг/м3 для окиси углерода. В нижней части индикатора отображаются уровень заряда аккумуляторов и текущее время.

7.2.2 При необходимости произвести подстройку нуля (20,9 % для кислорода), для чего:

1) войти в меню настройки;

2) выбрать пункт меню “ПОДСТРОЙКА НУЛЯ”;

3) набрать пароль – “ 428 ”.

4) при правильном вводе пароля на индикаторе газоанализатора отобразится список измеряемых газов и с помощью кнопок “(” и “(” необходимо выбрать необходимый газ и нажать кнопку “ВКЛ”;

5) при выборе газа на индикаторе газоанализатора отобразятся надписи “ПОДСТРОЙКА НУЛЯ”, название выбранного газа и напряжение на датчике;

6) при установлении постоянного цифрового значения напряжения на датчике необходимо нажать кнопку “ВКЛ”, после чего газоанализатор возвратится в главное меню настройки.

- Определение метрологических характеристик.

7.3.1 Определение основной абсолютной погрешности измерений объемной доли метана, пропана, кислорода и основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода и определение вариации показаний

7.3.1.1 Собрать схему подачи газовоздушной смеси (приложение А).

7.3.1.2 Включить газоанализатор и выдержать во включенном состоянии в течение 90с. На индикаторе должны отобразиться значения объемной доли измеряемого газа, выраженное в % для метана (пропана) и кислорода, и массовой концентрации выраженной в мг/м3 для окиси углерода. Допускается отображение на индикаторе значений, не превышающих 0,5(. При необходимости провести «подстройку нуля».

7.3.1.3 Выполнить следующие операции:

1) подсоединить к схеме баллон с ПГС № 1 (таблица 2.2);

2) подсоединить к схеме газоанализатор;

3) вентилем точной регулировки установить расход  газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

4) через 120 с зафиксировать значение, отображаемое на индикаторе газоанализатора;

7.3.1.4 Повторить операции по п.7.3.1.3, последовательно подсоединяя к схеме баллоны с ПГС №№ 2,3  (метан). ПГС подавать в последовательности: 1-2-3-2-1-3.

7.3.1.5 Рассчитать допускаемую основную абсолютную погрешность измерения газоанализатора (, %, объемной доли метана по формуле

( = С ФП – С ПГС,          		         (7.1)

где С ФП - показания газоанализатора, %;

С ПГС - значения концентрации, указанные в паспорте на ПГС, %.

7.3.1.6 Рассчитать вариацию показаний (СВ, %, как разность показаний на ПГС №2 при подходе со стороны меньшей и со стороны большей концентраций

(СВ = (С М – С Б(,   		                  (7.2)

где СМ - показания газоанализатора на ПГС №2 при подходе от меньшей концентрации, %;

С Б - показания газоанализатора на ПГС №2 при подходе от большей концентрации, %.

7.3.1.7 Выполнить операции по п.п.7.3.1.3-7.3.1.6 с использованием ПГС №№1, 4, 5. Газовоздушные смеси подавать в последовательности 1-4-5-4-1-5. Допускаемую основную абсолютную погрешность измерения  объемной доли пропана рассчитать по формуле (7.1). Вариацию показаний рассчитать по формуле (7.2) для ПГС №4.

7.3.1.8 Выполнить операции по п.п. 7.3.1.3-7.3.1.6  с использованием ПГС №№ 1,6,7. Газовоздушные смеси подавать в последовательности 1-6-7-6-1-7.

Допускаемую основную абсолютную погрешность измерения  объемной доли кислорода рассчитать по формуле (7.1). Вариацию показаний рассчитать по формуле (7.2) для ПГС №6.

7.3.1.9 Выполнить операции по п.п. 7.3.1.3-7.3.1.6  с использованием ПГС №№ 8,9,10. Газовоздушные смеси подавать в последовательности 8-9-10-9-8-10. Время подачи ПГС – 120 с.

7.3.1.10 Рассчитать значение основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода , %, по  формуле

(7.3)

где Сф – значение массовой концентрации оксида углерода, индицируемое на ЖКИ, мг/м3;

Спгс – массовая концентрация оксида углерода по паспорту на ПГС, мг/м3.

7.3.1.11 Рассчитать вариацию показаний по оксиду углерода (bоу) на ПГС №9 по формуле

boy  =      -   ,                                 	              (7.4)

где - основная относительная погрешность измерения массовой концентрации оксида углерода при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №8), %;

- основная относительная погрешность измерения массовой концентрации оксида углерода при подходе со стороны большей концентрации (ПГС №10), %.

Газоанализаторы считаются выдержавшими испытания, если:

1) основная абсолютная погрешность измерения газоанализаторов не превышает значений:

– объемной доли метана  - ( 0,25 %;

– объемной доли пропана - ( 0,10 %;

– объемной доли кислорода - ± 0,50 %;

2) основная относительная погрешность измерения массовой концентрации  оксида углерода не превышает ( 25 %;

3) вариация показаний  газоанализаторов не превышает:

–   по метану, пропану, кислороду – 0,5Dд;

–   по оксиду углерода 0,5(д;

  - Проверка, порога срабатывания сигнализации, абсолютной погрешности срабатывания сигнализации.

7.4.1 Включить газоанализаторы, перевести в режим “ТЕСТ”. Проверка проводится по одному из выбранных измерительных каналов.  При этом на индикаторе газоанализатора отобразится список измеряемых газов. С помощью кнопок “(” и “(” необходимо выбрать необходимый газ и нажать кнопку “ВКЛ”.  На индикаторе отобразится рабочая панель газоанализатора и будет периодически нарастать или убывать (для кислорода) значение концентрации для выбранного газа с шагом равным номинальной ступени квантования. Срабатывание звуковой и световой сигнализации будет соответствовать произведённым ранее настройкам по выбранному газу.

7.4.2 Зафиксировать числовое значение на индикаторе, при котором срабатывает звуковая и световая прерывистая сигнализация и числовое значение индикации, при котором:

1) при превышении установленного порогового значения ПОРОГ 1:

- прерывистые световая и звуковая сигнализации, на индикаторе должны отображаться  значения концентраций;

2) при превышении установленного порогового значения ПОРОГ 2 для кислорода и окиси углерода и верхней границы диапазона показаний для метана и пропана:

- для метана и пропана включаются постоянная световая и звуковая сигнализации и на индикаторе газоанализатора отображается знак «>» и цифровое значение порога 2;

- для кислорода и окиси углерода включаются постоянная световая и звуковая сигнализации и на индикаторе отображается значение концентрации;

7.4.3 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность срабатывания сигнализации (СПУ, %, газоанализаторов по формуле

(СПУ = СПУ  ( СУ,                                  (7.5)

где СПУ - значение концентрации, отображаемое на индикаторе газоанализатора в момент срабатывания звуковой и световой прерывистой сигнализации установленного порогового значения ПОРОГ1, и постоянной звуковой и световой сигнализации установленного порогового значения ПОРОГ 2, %;

СУ - установленное значение срабатывания сигнализации, %.

Газоанализаторы считаются выдержавшими испытание, если  сработала сигнализация при достижении следующих значений:

«ПОРОГ 1»

- объемной доли метана - 1,00 %;

- объемной доли пропана - 0,40 %:

- объемной доли кислорода – 18,00 %;

- массовой концентрации окиси углерода  - 20 мг/м3

и порог  «ПОРОГ 2»

- объемной доли метана - 5,00 % ;

- объемной доли пропана -  2,00 %;

- объемной доли кислорода –2,00 %;

- массовой концентрации окиси углерода - 100 мг/м3.

Пределы   допускаемой   погрешности   срабатывания   сигнализации        «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» не превышают значений

- при измерении объемной доли метана, пропана, кислорода  ±0,2 Dд;

- при измерении массовой концентрации окиси углерода ±0,2 dд.

7.5 Проверка времени выхода на 90 %-е значение показаний (0,9 газоанализаторов.

7.5.1 Собрать схему подачи газовоздушной смеси (приложение А).

7.5.2 Выполнить следующие операции:

1) подсоединить к схеме баллон с ПГС №2 (метан);

2) подсоединить к схеме газоанализатор;

3) вентилем точной регулировки установить расход  газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

4) включить и прогреть газоанализатор в течение 10 с.

7.5.3 Подать газовоздушную смесь на газоанализатор.

7.5.4 Дождаться установления стабильных показаний П на индикаторе газоанализатора. Отсоединить газоанализатор от схемы.

7.5.5 Рассчитать значения 0,9П и 0,1П.

7.5.6 Подать газовоздушную смесь на газоанализатор, одновременно включив секундомер.

7.5.7 Зафиксировать время (1, с, достижения показаний, равное 0,9П.

7.5.8 Дождаться установления стабильных показаний.

7.5.9 Отсоединить газоанализатор от схемы, одновременно включив секундомер. Зафиксировать время (2, с, достижения показаний, равное 0,1П.

7.5.10 Рассчитать время выхода на 90 %-е значение показаний (0,9, с,  газоанализаторов по формуле

( 0,9 ( ((1 ( (2) / 2,				(7.6)

где (1 - время достижения показаний, равных 90 %, при увеличении концентрации, с.

(2 - время достижения показаний, равных 10 %, при уменьшении концентрации, с.

7.5.11 Повторить операции по п.п. 7.5.2-7.5.10 для газоанализатора,  с использованием ПГС №4,  ПГС № 6 и ПГС № 9.

Газоанализатор считается выдержавшим испытания, если Номинальное время установления показаний  газоанализатора ((0,9) и пределы допускаемых отклонений от него  не более:

- по метану (пропану) -  (15 (1) с;

- по кислороду – (30(1) с;

- по окиси углерода – (90 (1) с.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом.

8.2 Результаты поверки считаются положительными и газоанализатор признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки оформляются нанесением оттиска поверительного клейма на поверенный прибор и (или) эксплутационные документы,  и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В СТБ 8003-93).

8.4 Газоанализаторы, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

.

Приложение А

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 – Баллон с ПГС

2 – Редуктор БКО-50-2

3 – Трубка (тройник) ТС-Т-6

4 – Газоанализатор ФП33

5 – Ротаметр РМ-А-0,063Г

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |