НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФАРМЭК»

«СОГЛАСОВАНО»				                 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор НПОДО «ФАРМЭК»				Директор РУП «БелГИМ»

________________ В.В. Малнач			___________ Н.А. Жагора

«_____»_______________ 2004 г.			«____»__________ 2004 г.

Система обеспечения единства измерений

Республика Беларусь

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ-СИГНАЛИЗАТОР

ФП 12

Методика поверки

МП. МН

Гл. метролог НПОДО

«ФАРМЭК»

__________ В.М. Корень

г. Минск

2004 г.

Настоящая методика поверки распространяется на течеискатель-сигнализатор  ФП 12 (далее - сигнализатор), предназначеный для обнаружения утечек (метана (СН4), пропана (С3Н8), или водорода (Н2)) и выдачи световой и звуковой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли указанных газов.

Сигнализатор подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка сигнализатора проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев ( РБ ).

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка ФП 12, поставляемого на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	 таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической поверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Проверка порога чувствительности | 7.3 | Да | Да |
| Проверка времени срабатывания сигнализации | 7.4 | Да | Да |
| Проверку порога срабатывания сигнализации и пределы абсолютной погрешности срабатывания сигнализации | 7.5 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 – 7.5 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 – воздух, Н2 - воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| № ПГС | Компоненты, входящие | Нормативный документ, | Содержание определяемого компонента, об. доля | Допускаемая погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в ПГС | номер ПГС по Госреестру | номинальное значение, % | допускаемое отклонение, % | аттестации, об. доля, % |
| 1 | Воздух класса 0 | ГОСТ 17433-80 | - | - | - |
| 2 | Метан-воздух | ТУ 6-16-2956-87 | 0,001 | (0,0003 | (0,0003 |
| 3 | Метан-воздух | 3905-87 | 0,60 | ( 0,06 | ( 0,04 |
| 4 | Метан-воздух | 3907-87 | 1,40 | ( 0,15 | ( 0,08 |
| 5 | Пропан-воздух | ТУ 6-16-2956-87 | 0,003 | (0,0002 | (0,0002 |
| 6 | Пропан-воздух | 3968-87 | 0,24 | ( 0,03 | ( 0,02 |
| 7 | Пропан-воздух | 3969-87 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 8 | Водород-воздух | ТУ 6-16-2956-87 | 0,01 | ( 0,00 | ( 0,00 |
| 9 | Водород-воздух | 3949-87 | 0,48 | ( 0,04 | ( 0,03 |
| 10 | Водород-воздух | 3951-87 | 1,12 | ( 0,10 | ( 0,06 |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С					20 ( 5

- относительная влажность воздуха, %					30 – 90

-атмосферное давление, кПа						84 – 106,7

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должна быть собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А или Б.

6.2 Баллоны с поверочными газовыми смесями перед использованием должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, в течение 24 ч.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие сигнализатора следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность;

- соответствие маркировки требованиям нормативной документации;

- четкость надписей на лицевой панели

7.2 Опробование сигнализатора проводят следующим образом.

1) Включение сигнализатора осуществляется нажатием кнопки   «ВКЛ», при этом на индикаторе отображается надпись «- - -» и включается постоянный звуковой сигнал.

2) Кнопку «ВКЛ» необходимо удерживать до отключения постоянного звукового сигнала (приблизительно 3 секунды), после чего раздается характерный звук работающего микронасоса, начинает мигать красный светодиод  с редким звуковым сигналом,  на цифровом индикаторе начнется отсчет цифр в обратной последовательности  от 30 до 1 (время установления рабочего режима).

3)  Наполнение шкалы пропадает, сигнализатор  переходит в режим работы на 1-й самый чувствительный диапазон, на цифровом индикаторе  отображается цифра 1.

7.3 Проверку порога чувствительности следует проводить следующим образом:

1) собрать схему, приведенную в приложении  А.

2 включить сигнализатор,  выдержать во включенном состоянии не менее 45 с;

3) переключить сигнализатор на 1-й ( самый чувствительный) диапазон;

4) подать на датчик прибора  синтетический или очищенный воздух  не менее  30 с;

5) нажать кнопку «ВКЛ», при этом на индикаторе  установится значение фоновой концентрации («наполнение» шкалы индикатора составляет 1/2 ее длины и совпадает со знаком «▲»);

6) переключить соединительный кран на подачу газовоздушной смеси с объемной долей для (метана - 0,001 %, пропана – 0,003 %, водорода - 0,01 %) и зафиксировать состояние световой и звуковой сигнализации.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если  сработали прерывистые световая и звуковая сигнализации и «наполнение» шкалы индикатора составляет не менее 3/4 ее длины.

7.4 Проверка времени срабатывания сигнализации.

7.4.1 Проверку времени срабатывания сигнализации проводить следующим образом:

1) выполнить операции по п. 7.3 (1-5);

2) переключить распределительный кран на подачу газовоздушной смеси с объемной долей для (метана - 0,001 %, пропана – 0,003 %, водорода -0,01 %), одновременно включив секундомер;

3)  зафиксировать момент включения  световой и звуковой сигнализации,

отключив секундомер.

7.4.2 собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении Б;

1) подсоединить к схеме баллон с ПГС №  1  (таблица 2.2 );

2) подсоединить к схеме сигнализатор;

3) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

4) подключить к схеме баллон с ПГС с объемной долей для (метана -  1,40 %, пропана – 0,56 %, водорода - 1,12 %), одновременно включив секундомер;

5)  зафиксировать момент включения  световой и звуковой сигнализации, отключив секундомер.

Сигнализатор считается выдержавшим испытание, если за время, не превышающее 3 с, при подаче  ПГС с объемной долей для (метана - 0,001 %, пропана – 0,003 %, водорода - 0,01 %), сработали прерывистые световая и звуковая сигнализации, «наполнение» шкалы индикатора составляет не менее 3/4 ее длины, и при  подаче  ПГС с объемной долей для (метана - 1,40 %, пропана – 0,56 %, водорода - 1,12 %) появился знак «П» и изменился вид  звуковой сигнализации.

7.5 Проверку порога срабатывания сигнализации и  определение пределов абсолютной погрешности срабатывания сигнализации проводить следующим образом:

7.5.1 Собрать схему, приведенную в приложении Б:

1) подсоединить к схеме баллон с ПГС №  1 (таблица 2.2);

2) подсоединить к схеме сигнализатор;

3) включить сигнализатор,  выдержать во включенном состоянии не менее 45 с;

4) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

5) Подключить к схеме баллон с ПГС объемной долей для (метана -    0,60 %, пропана – 0,24 %, водорода - 0,48 %) и зафиксировать состояние  световой и звуковой сигнализации. Не должен появляться знак «П» и не должна измениться звуковая сигнализация;

6) повторить операции по п. 7.5.1 (1-5), но для газовоздушной смеси с объемной долей для (метана - 1,40 %, пропана – 0,56 %, водорода - 1,12 %) и зафиксировать состояние световой и звуковой сигнализации;

- должен появиться знак «П», и должен измениться вид звукового сигнала.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение В).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и сигнализатор признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 При положительных результатах поверки на сигнализатор наносится оттиск поверительного клейма и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В СТБ 8003-93).

8.4 Сигнализатор, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1, 2 – Баллон с ПГС

3 – Генератор 623 ГР-03 М

4 – Течеискатель-сигнализатор ФП 12

Рисунок А.1

Приложение  Б

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 – Баллон с ПГС

2 – Редуктор БКО-50-2

3 – Трубка (тройник) ТС-Т-6

4 – Течеискатель-сигнализатор  ФП 12

5 – Ротаметр РМ-А-0,063Г

Рисунок Б.1

Приложение  В

(рекомендуемое)

Протокол поверки

Течеискателя-сигнализатора ФП 12 (№___________)

1 Наименование организации проводившей поверку_________________________

2 Принадлежащий _______________________________________________________

3 Условия проведении поверки:

( температура окружающего воздуха			_______________________

( относительная влажность воздуха			_______________________

( атмосферное давление				_______________________

4 Применяемые средства поверки и  поверочные газовые смеси

| Наименование | Обозначение | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Секундомер, |  |  |  |
| Ротаметр |  |  |  |
| Воздух класса 0 |  |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,001 ) % | метан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,003 ) % | пропан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,01 ) % | водород/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,60 ( 0,04) % | метан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,26 ( 0,02) % | пропан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,49 ( 0,03) % | водород/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (1,40 ( 0,08) % | метан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (0,60 ( 0,03) % | пропан/воздух |  |  |
| Поверочная газовая смесь, концентрация (1,13 ( 0,03) % | водород/воздух |  |  |

5 Операции поверки.

5.1 Внешний осмотр ____________________________________________________

5.2 Опробование _________________________________________________________

5.3 Определение метрологических характеристик:

5.3.1 Проверка порога срабатывания сигнализации и пределов допускаемой абсолютной погрешности  срабатывания сигнализации.  (Таблица В.1)

Таблица В.1

| Номер прибора | Изме-рение | Порог срабатывания сигнализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | (1,00 ( 0,40) % CH4 |
|  |  | 0,60 % CH4 | 1,40 % CH4 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Номер прибора | Изме-рение | Порог срабатывания сигнализации |
|  |  | (0,40 ( 0,16) % С3Н8 |
|  |  | 0,26 % С3Н8 | 0,60 % С3Н8 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
| Номер прибора | Изме-рение | Порог срабатывания сигнализации |
|  |  | (0,80 ( 0,32) % Н2 |
|  |  | 0,49 % Н2 | 1,13 % Н2 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |

5.3.2 Проверка порога чувствительности, времени срабатывания сигнализации  (таблица В.2 –В3)

1) Проверка порога чувствительности

Таблица В.2

| Номера приборов | Срабатывание сигнализации при подаче синтетического воздуха |
| --- | --- |
|  | Срабатывание сигнализации при подаче 0,001 % СН4 |
| Номера приборов | Срабатывание сигнализации при подаче синтетического воздуха |
|  | Срабатывание сигнализации при подаче 0,003 % С3Н8 |

Продолжение таблицы В.2

| Номера приборов | Срабатывание сигнализации при подаче синтетического воздуха |
| --- | --- |
|  | Срабатывание сигнализации при подаче 0,01 % Н2 |

2) Проверка   времени срабатывания сигнализации

Таблица В.3

| Наименование Проверяемого показателя | Требования ТУ | Измерения | Полученные значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № | № | № | № |
| Время срабатывания сигнализации | Не более 3 с | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

- Заключение о результатах поверки ____________________________________________

- Дата проведения поверки ____________________________________________________

- Подпись лица, проводившего поверку _________________     _____________________

(Фамилия, инициалы)

# Text boxes

Генератор

3

ФП 12

4

2

1