НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФАРМЭК»

Система обеспечения единства измерений

Республика Беларусь

# ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФСТ-03В

Методика поверки

МРБ.МП 1641-2006

Гл. метролог НП ОДО

«ФАРМЭК»

__________ В.М. Корень

г. Минск

2006 г.

Настоящая методика поверки распространяется на газоанализатор ФСТ-03В	 (далее – ФСТ-03В) ТУ BY  100162047.031-2006, предназначенный для непрерывного автоматического измерения объемной доли метана, пропана, массовой концентрации угарного газа (монооксида углерода) и хлора в воздушной атмосфере жилых, административных, производственных зданий, сооружений, и наружных установок и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентраций контролируемых газов.

ФСТ-03В подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации.

Периодическая поверка ФСТ-03В проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев для  Республики Беларусь..

Внеочередная поверка проводится до окончания срока действия периодической поверки в случаях, указанных в СТБ 8003-93.

Периодическая поверка ФСТ-03В, поставляемого на экспорт, производится согласно нормативным документам страны-импортера.

Периодическая поверка ФСТ-03В, поставляемого в Россию, проводится согласно нормативным техническим правовым актам Российской Федерации. Межповерочный интервал составляет не более 12 месяцев.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в	 таблице 1.1.

1.2 В случае отрицательных результатов любой из операций поверки ФСТ-03В бракуют и в эксплуатацию не допускают.

Таблица 1.1

| Наименование операции | Номер пункта | Обязательность проведения операции при |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичной поверке | Периодической роверке |
| Внешний осмотр | 7.1 | Да | Да |
| Опробование | 7.2 | Да | Да |
| Определение метрологических характеристик: |  |
| - определение основной абсолютной погрешности измерений объемной доли метана (пропана) и основной относительной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода (хлора) | 7.3.1 (1-7) 7.3.2 (1-3) 7.3.3 (1-4) | Да | Да |
| -проверка номинального времени установления показаний (09 | 7.5 | Да | Да |
| - определение вариации показаний | 7.3.1 (8) 7.3.2 (4) 7,3.3 (5) | Да | Да |
| - определение погрешности срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» | 7.4 | Да | Да |

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в 	таблице 2.1.

2.2 Перечень поверочных газовых смесей (ПГС), необходимых для проведения поверки, приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.1

| Наименование операции поверки | Номер пункта | Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки. Обозначение документа на поставку |
| --- | --- | --- |
| Определение метрологических характеристик | 7.3 – 7.5 | ГСО – ПГС СН4 –воздух, С3Н8 –воздух, СО – воздух в баллонах под давлением, ТУ 6-16-2956-92 , CL2 - генератор хлора ГХ-120 (таблица 2.2) Секундомер СОС Пр-2-2, кл.3 ТУ 25-1894.003-90 Ротаметр РМ-А-0,063Г УЗ, 0-0,63 м3/ч ГОСТ 13045-81 Вентиль точной регулировки ВТР, АПИ4.463.002 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ), 6х15, ТУ 64-2-286-79 |
| Примечания Все средства измерений должны иметь действующее свидетельство о поверке. Допускается использование других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных. |

Таблица 2.2

| Номер ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | ГОСТ, Номер ПГС по Госреестру | Содержание определяемых компонентов, объемная доля метана, %, массовая концентрация монооксида углерода, хлора (мг/м3) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля, %, массовая концентрация, (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух классов 0,1,3 | ГОСТ 17433 | - | - | - |
| 2 | Метан – воздух | ГСО 3907 | 1.35 | ±0.15 | ±0.08 |
| 3 | Метан – воздух | ГСО 3907 | 2.35 | ±0.15 | ±0.08 |
| 4 | Пропан - воздух | ГСО 3969 | 0,56 | ( 0,03 | ( 0,03 |
| 5 | Пропан - воздух | ГСО 3970 | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 |
| 6 | Монооксид углерода – воздух | ГСО 4264 | (15) | (±1,6) | (±0,9) |
| 7 | Монооксид углерода – воздух | ГСО 3844 | (55) | (±5) | (±1.9) |
| 8 | Монооксид углерода – воздух | ГСО 3847 | (110) | (±8,8) | (±3,8) |
| 9 | Хлор-воздух | - | (3) | (±10) | - |
| 10 | Хлор-воздух | - | (11) | (±10) | - |
| 11 | Хлор-воздух | - | (22) | (±10) | - |
| Примечания 1 В качестве ПГС №1 допускается использовать атмосферный воздух помещения, содержание горючих газов, паров и оксида углерода в котором не превышает санитарных норм. 2 ПГС №№ 10, 11, 12 изготавливаются генератором хлора типа «ГХ-120» по ЛШЮГ.413411.008 ТУ. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

3.1 К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих удостоверение на право поверки.

#### 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Помещения, в которых проводится поверка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.2 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться «Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгорнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

  - При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха, (С					(20 ( 5)

- относительная влажность воздуха, %					от 30 до 90

-атмосферное давление, кПа						от 84 до 106,7

- напряжение питания, В							(220 ±22)

- номинальная частота, Гц							(50 ( 1)

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должна быть собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А.

6.2 Баллоны с поверочными газовыми смесями перед использованием должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, в течение 24 ч.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр.

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие ФСТ-03В следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений и загрязнений, влияющих на работоспособность;

- отсутствие повреждений линий связи при проведении поверки по месту эксплуатации;

- соответствие маркировки требованиям нормативным техническим правовым актам;

- четкость надписей на лицевой панели блока питания и сигнализации и блоков датчиков.

7.2 Опробование газоанализатора проводить следующим образом:

1) включить ФСТ-03В в сеть;

- прогреть ФСТ-03В в течение 2 мин.

Результаты опробования остаются положительными, если после подачи питания, БД включается  в режим прогрева, около 5 секунд, а затем переходит в рабочий режим и начинает передачу концентрации газа в БПС. При включении газоанализатора  на короткое время включаются все светодиодные индикаторы, и звучит сигнал “Марш победы” (3 коротких, 1 длинный). На табло отображается  название прибора и номер версии программного обеспечения, подается питание на БД и примерно через пять секунд прибор переходит в рабочий режим.

В рабочем режиме на цифровом индикаторе БПС отображается номер выбранного канала, в верхней строке формула измеряемого газа и значение его концентрации, в нижней состояние канала или значение неисправности. Если не получены данные о концентрации газа от блока датчика на цифровом индикаторе БПС отображается  “ XXX”. Выбор канала осуществляется нажатием кнопок «+» и «–».

7.3 Проверку основной погрешности измерения, вариации показаний  проводить следующим образом:

7.3.1 При проверке по метану (пропану):

1) Собрать газовую схему, согласно приложению А (рисунок А1).

2) Подсоединить к схеме баллон с ПГС № 2 (ПГС № 4).

3) Включить и прогреть ФСТ-03В на воздухе (ПГС №1). На ЖКИ должно отображаться значение «0,00». При необходимости произвести подстройку нуля.

.4) Открыть вентиль баллона. Вентилем точной регулировки установить расход ПГС,  равный (0,3±0,1) л/мин.

5) Надеть на датчик насадку ПР 0612.2002, через 15 с зафиксировать цифровые значения на ЖКИ.

6) Последовательно подсоединять к газовой схеме баллоны с ПГС №№ 2,3 (ПГС №№ 4,5). Повторить операции п.п.4.6.1.4-4.6.1.5. Последовательность подачи ПГС: 1-2-3-2-1-3  (1-4-5-4-1-5). Время подачи – 15 с.

7) Рассчитать значение основной абсолютной погрешности измерения, Dд, %, объемной доли метана (пропана) для каждой ПГС по формуле

Dд = Сф – Спгс				         	(1)

где Сф – значение объемной доли метана (пропана), отображаемое на ЖКИ, %;

Спгс – значение объемной доли метана (пропана) по паспорту на ПГС, %.

8) Рассчитать вариацию показаний,  b, %, на ПГС №2 (ПГС № 4) по формуле

b =       См – Сб      ,                                       		(2)

где См – показания ФСТ-03В на ПГС №2 (ПГС № 4) при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №1), %;

Сб – показания ФСТ-03В на ПГС №2 (ПГС № 4) при подходе со стороны большей концентрации ( ПГС № 3, № 5), %.

ФСТ-03В считается выдержавшим испытания  если:

- основная абсолютная погрешность Dд не превышает значений, объемная доля,             ± 0,25 % (± 0,10) %;

- вариация показаний не превышает  значений 0,5Dд;

7.3.2 При проверке по монооксиду углерода необходимо

1) Собрать схему, согласно приложению  А (рисунок А1).

2) Повторить операции по пп.4.6.1.4-4.6.1.5, но с использованием ПГС №№ 6,7,8. Время подачи ПГС – 120 с. Последовательность подачи ПГС – 6-7-8-7-6-8.

3) Рассчитать значение основной относительной погрешности õд, %  измерения массовой концентрации монооксида углерода по формуле,

(3)

где Сф – значение массовой концентрации монооксида углерода, индицируемое на ЖКИ, мг/м3;

Спгс – массовая концентрация монооксида углерода  по паспорту на ПГС, мг/м3.

4) Рассчитать вариацию показаний b, %, по монооксиду углерода   на ПГС №7 по формуле

b=     õм  -  õб    ,                        			(4)

где õм – основная относительная погрешность измерения массовой концентрации монооксида углерода при подходе со стороны меньшей концентрации (ПГС №6), %;

õб – основная относительная погрешность измерения массовой концентрации монооксида углерода при подходе со стороны большей концентрации (ПГС №8), %.

7.3.3 При проверке по хлору необходимо:

1) Собрать схему, согласно приложению  А (рисунок А2);

2)  На  генераторе установить последовательно режимы «3», «11», и «22», что соответствует ПГС №№ 9, 10, 11;

3)  Произвести измерения содержания хлора в газовой смеси в каждом из режимов.

Время подачи ПГС –120 с.

4) Рассчитать значение основной относительной погрешности, õд,  измерения массовой концентрации хлора по формуле (3)

ФСТ-03В считается выдержавшим испытание  если:

- основная относительная погрешность измерения  не превышает ( 25 %;

7.4 Проверку срабатывания сигнализации и основной  погрешности срабатывания пороговых устройств БПСИ проводить следующим образом:

1) Проверку основной  погрешности срабатывания пороговых устройств БПС проводить в режиме «ТЕСТ ПОРОГОВЫХ УСТРОЙСТВ», для чего включить ФСТ-03В и перевести его в режим «ТЕСТ ПОРОГОВЫХ УСТРОЙСТВ»

2) Выбрать канал, на котором задан тип газа СО (монооксид углерода) и нажать СБРОС.  На информационном табло БПС отображается текущая заданная концентрация монооксида углерода.

3) Ввести концентрацию, равную или большую ПОРОГ 1 включения (20 мг/м3). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 1 – прерывистый световой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 1 отключения (19 мг/м3). Зафиксировать  отключение сигнализации      ПОРОГ 1.  Ввести концентрацию, равную или большую ПОРОГ 2 включения (100 мг/м3 ). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 2 – непрерывный световой и звуковой сигналы. Ввести концентрацию, меньшую ПОРОГ 2 отключения (40 мг/м3). Зафиксировать  отключение световой сигнализации ПОРОГ 2. Для снятия звуковой сигнализации произвести тест–сброс прибора,  для чего  удерживая клавишу “–“ нажать СБРОС.

4) Выбрать канал, на котором задан тип газа C3H8 (пропан) или CH4 (метан) и нажать СБРОС. На информационном табло БПС отображается текущая заданная концентрация метана (пропана).

5) Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 1 включения (1,00 %   для метана или 0,40 %  для пропана). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 1 – непрерывный световой сигнал и прерывистый звуковой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 1 отключения (0,99% для метана или 0,39% для пропана). Зафиксировать отключение сигнализации ПОРОГ 1. Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 2 включения  (5,00 %   для метана или 2,00 %  для пропана). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 2 – непрерывный световой сигнал и прерывистый звуковой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 2 отключения (4,90 %   для метана или 1,95 %  для пропана). Зафиксировать  отключение сигнализации ПОРОГ 2.

6) Выбрать канал, на котором задан тип газа CL2 (хлор) и нажать СБРОС. На информационном табло БПС отображается текущая заданная концентрация хлора.

7) Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 1 включения (1,0 мг/м3). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 1 – прерывистый  световой и звуковой сигналы. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 1 отключения (0,9 мг/м3). Зафиксировать отключение сигнализации ПОРОГ 1. Ввести концентрацию равную или большую ПОРОГ 2 включения  (20,0 мг/м3). Зафиксировать  срабатывание сигнализации ПОРОГ 2 – непрерывный световой сигнал и прерывистый звуковой сигнал. Ввести концентрацию меньшую ПОРОГ 2 отключения (19,0 мг/м3). Зафиксировать  отключение сигнализации ПОРОГ 2.

БПС  считается выдержавшим испытания, если  погрешность срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и   «ПОРОГ 2»  не превышает:

- при измерении объемной доли метана (пропана) 0,2Dд;

- при измерении массовой концентрации монооксида углерода  (хлора) 0,2(д .

Проверка порогов срабатывания сигнализации при установке порогов потребителем в диапазоне от 0 до 5,00 %  объемной доли метана, от 0 до 2,00 % объемной доли пропана  и от 0 до 250 мг/м3 массовой концентрации монооксида углерода и от 0 до 50,0 мг/м3 массовой концентрации хлора проводится аналогично.

7.5 Проверка номинального времени установления показаний ФСТ-03В, соответствующего (09  проводится на ПГС № 2 (ПГС №4)  и ПГС № 7 (ПГС №10) следующим образом:

1) Подать на ФСТ-03В  ПГС с расходом (0,3(0,1) л/мин.

2) Зафиксировать стабильно установившиеся показания при подаче ПГС (П).

3) Отсоединить ФСТ-03В от газовой схемы.

4) Рассчитать значения показаний, равное 0,1П и 0,9П.

5) Подать на ФСТ-03В ПГС, одновременно включив секундомер.

6) Зафиксировать время достижения показаний (1, равных 0,9П. Выключить секундомер.

7) Дождаться установления стабильных показаний и отключить датчик от газовой схемы, одновременно включив секундомер.

8) Зафиксировать время установления показаний (2, равных 0,1П.

9) Рассчитать время выхода ФСТ-03В на 90 % значения показаний по формуле

(0,9=((1+(2)/2                                                 (5)

где (1 – время достижения показаний, равных 90 %, при увеличении концентрации, с.

(2 – время достижения показаний, равных 10 %, при уменьшении концентрации, с.

ФСТ-03В считается выдержавшим испытания, номинальное время установления показаний  ФСТ-03В ((0,9) и пределы допускаемых отклонений от него  не более:

- по метану (пропану) -  (15 (1) с;

- по монооксиду углерода – (90 (1) с;

- по хлору – (120(1) с.

### 8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки оформляются протоколом (приложение В).

8.2 Результаты поверки считаются положительными и ФСТ-03В признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.3 Положительные результаты поверки на ФСТ-03В наносится оттиск поверительного клейма и выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В                СТБ 8003-93).

8.4 ФСТ-03В, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики, к применению не допускается. На него выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме (приложения Г СТБ 8003-93). При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема подачи поверочной газовой смеси

1 - баллон с ПГС;

2 - вентиль точной регулировки;

3 - ротаметр;

4 - насадка;

5 - блок датчика;

6 - БПС;

# РисунокА.1

1 – генератор хлора ГХ-120-01;

2 - ротаметр;

3 - насадка;

4 - блок датчика;

5 - БПС;

# Рисунок .2

Приложение В

(рекомендуемое)

Протокол поверки

газоанализатора ФСТ-03В (№ ___________________)

1 Наименование организации проводившей поверку_________________________

2 Принадлежащий _______________________________________________________

3 Условия проведении поверки:

( температура окружающего воздуха			_______________________

( относительная влажность воздуха			_______________________

( атмосферное давление					_______________________

4 Применяемые средства поверки

| Наименование средств поверки, тип | Основные параметры | Заводской номер | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Ротаметр РМ-А-0,63Г |  |  |  |
| Секундомер, СОС ПР-2-2 |  |  |  |
| Генератор хлора ГХ-120 |  |  |  |

Применяемые поверочные газовые смеси

| № ПГС | Компоненты, входящие в ПГС | Содержание определяемых компонентов, объемная доля метана (пропана), %, моноксида углерода (хлора), мг/м3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности аттестации, об. доля, %, (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальное значение | допускаемое отклонение |  |
| 1 | Воздух классов 0,1,3 |  |  |  |
| 2 | Метан – воздух |  |  |  |
| 3 | Метан – воздух |  |  |  |
| 4 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 5 | Пропан-воздух |  |  |  |
| 6 | Монооксид углерода – воздух |  |  |  |
| 7 | Монооксид углерода – воздух |  |  |  |
| 8 | Монооксид углерода – воздух |  |  |  |
| 9 | Хлор-воздух |  |  |  |
| 10 | Хлор-воздух |  |  |  |
| 11 | Хлор-воздух |  |  |  |

5 Операции поверки.

5.1 Внешний осмотр ____________________________________________________

5.2 Опробование _________________________________________________________

5.3 Определение метрологических характеристик:

5.3.1 Проверка основной абсолютной погрешности измерения  объемной доли метана (пропана) (таблица Б.1)

Таблица В.1

| Требования НД | Концентрация метана (пропана), об. доля, % | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |

5.3.2 Проверка основной относительной погрешности измерения массовой концентрации монооксида углерода (хлора).

Таблица В.2

| Требования НД | Концентрация монооксида углерода (хлора), мг/м3 | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | Показания, % | Погрешность, % | Показания, % | Погрешность, % |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |

5.4 Проверка вариации показаний ( Таблица В3, В.4)

Таблица В.3

| Требования НД | Концентрация метана (пропана) в ПГС №2, об. доля, % | Номер измерения | Вариация показаний, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БД |
|  |  |  | № | № | № | № | № | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица В.4

| Требования НД | Концентрация монооксида углерода (хлора), мг/м3 | Номер измерения | Вариация показаний, объемная доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БД |
|  |  |  | № | № | № | № | № | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № | Канал № |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Проверка времени выхода на 90-%-е значение показаний:

Таблица В.5

| Требования НД | Концентрация метана (пропана) в ПГС, об. доля, % | Номер измерения | БД |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № | № |
|  |  |  | Канал № | Канал № |
|  |  |  | (1, с | (2, с | (0,9, с | (1, с | (2, с | (0,9, с |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

5.6 Проверка абсолютной погрешности срабатывания порогов сигнализации

Таблица В.6

| Требования НД | Установленное значение «ПОРОГ 1» (ПОРОГ 2») | Практическое показание в режиме «ТЕСТ» | Погрешность срабатывания, % |
| --- | --- | --- | --- |

- Заключение о результатах поверки ____________________________________________

- Дата проведения поверки ____________________________________________________

- Подпись лица, проводившего поверку _________________     _____________________

(Фамилия, инициалы)

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов | № докум. | Подп. | Дата |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | изъятых | (страниц) в докум. |  |  |  |