Научно-производственное общество

с дополнительной ответственностью

«Фармэк»

Газоанализатор ФСТ-03В

Паспорт

100162047.031 ПС

Республика Беларусь, Минск, 2006г.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1 Назначение | 4 |
| 2 Технические данные | 5 |
| 3 Комплект поставки | 6 |
| 4 Устройство газоанализатора | 7 |
| 5 Обеспечение взрывозащищенности | 8 |
| 6 Указания мер безопасности | 9 |
| 7 Порядок установки | 10 |
| 8 Порядок работы и техническое обслуживание | 12 |
| 9 Транспортирование и хранение | 18 |
| 10 Указание по эксплуатации | 18 |
| 11 Свидетельство о приемке | 19 |
| 12 Свидетельство о первичной поверке | 19 |
| 13 Гарантии изготовителя | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Содержание драгоценных металлов | 20 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (далее – ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для ознакомления с газоанализатором ФСТ-03В (далее – газоанализатор). Газоанализатор – многоканальный стационарный, взрывозащищенный прибор, предназначенный для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, метана, пропана, массовой концентрации угарного газа (монооксида углерода), хлора и аммиака в воздушной атмосфере жилых, административных, производственных зданий, сооружений, и наружных установок и выдачи сигнализации о превышении установленных значений концентраций контролируемых газов.

ПС содержит описание устройства и принципа действия газоанализатора, а также технические характеристики и сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Конструктивно газоанализатор состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и выносных блоков датчиков (БД).

1.2 Газоанализатор  обеспечивает:

–измерение концентрации метана, пропана, кислорода, монооксида углерода, хлора, аммиака и цифровую индикацию значения их концентрации в контролируемых точках;

– возможность одновременного контроля до восьми точек (количество каналов);

– возможность установки двух порогов сигнализации по каждому каналу;

– световую и звуковую сигнализацию о превышении пороговых концентраций каждого газа на БПС и световую сигнализацию на БД;

– контроль работоспособности каждого канала;

– защиту сенсоров метана, пропана от газовой перегрузки;

– коммутацию внешней электрической цепи для подключения независимых исполнительных устройств;

– возможность накопления информации о загазованности и обмен информацией с внешними устройствами по интерфейсу RS-232 или RS-485. При поставке прибор имеет адрес 1 на шине RS232/RS485.

К ФСТ-03В предусмотрен блок релейного расширения (БРР) для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами.

1.3 Газоанализатор предназначен для эксплуатации в средах с содержанием механических примесей (пыли, смол, масел) и агрессивных веществ (хлора, серы, фосфора, фтора, мышьяка, сурьмы и их соединений) в контролируемой среде не выше ПДК по ГОСТ 12.1.005.

1.4 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха группа исполнения В3 по ГОСТ 12997, но для работы при температуре  от минус 20 до плюс 50 (С;

1.5 По устойчивости к механическим воздействиям газоанализатор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ 12997.

1.6 БПС выполнен в обыкновенном исполнении, блок датчика – во взрывозащищенном.

БПС имеет искробезопасные выходные цепи уровня “ib”, маркировку взрывозащиты – “[Ехib]IIC”, соответствует ГОСТ 30852.10-2002 		  (ГОСТ Р 51330.10), ГОСТ 30852.17-2002  (ГОСТ Р 51330.17) и должен устанавливаться вне взрывоопасных зон помещений и наружных установок.

Блоки датчиков имеют маркировку взрывозащиты “1Ех[ib]dIICT6 в комплекте ФСТ-03В”, соответствуют ГОСТ 30852.0-2002  (ГОСТ Р 51330.0), ГОСТ 30852.1-2002  (ГОСТ Р 51330.1), ГОСТ 30852.10-2002  (ГОСТ Р 51330.10), ГОСТ 30852.17-2002  (ГОСТ Р 51330.17) и могут устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, согласно гл.7.3 ПУЭ и другим документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные газоанализатора приведены в таблице  2.1

2.2 Норма средней наработки на отказ по каждому каналу с учетом технического обслуживания – не менее 15000 ч.

2.3 Средний срок службы газоанализатора не менее 10 лет.

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более 1) блока питания и сигнализации 2) блока датчика | 220х160х110 130х60х40 |
| Масса, кг, не более 1) блока питания и сигнализации 2) блока датчика | 4,0 0,3 |
| Напряжение питания, В | От 207 до 253 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 25 |
| Диапазон измерения (показаний): - объемной доли СН4, % - объемной доли С3Н8, % - объемной доли О 2, % - массовой концентрации СО, мг/м3 - массовой концентрации СL2, мг/м3 - массовой концентрации NH3, мг/м3 | 0–2,50 (0–5,00) 0–1,00 (0–2,00) 0–25,0 (0–30,0) 10–125 (0–125) 0,5–25 (0–25) 15– 625 (0-650) |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: - объемной доли СН4, % - объемной доли С3Н8, % - объемной доли О 2, % | (0,25 (0,10 ± 0,5 %; |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения массовой концентрации СО и СL2, NH3 % | (25 |

Продолжение таблицы 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Пороги срабатывания сигнализации ПОРОГ 1 (ПОРОГ2) при измерении объемной доли СН4, % при измерении объемной доли С3Н8, % 3)при измерении объемной доли О 2, % 4)при измерении массовой концентрации СО, мг/м3 5)при измерении массовой концентрации СL2, мг/м3 6) при измерении массовой концентрации NH3, мг/м3 | 1,00 (5,00) 0,40 (2,00) 18,0 (23,0) 20 (100) 1 (20) 20 (500) |
| Напряжение холостого хода искробезопасных цепей, В, не более | 13 |
| Выходной ток искробезопасных цепей, мА, не более | 250 |
| Выходная мощность искробезопасных цепей, ВА, не более | 3,25 |
| Сопротивление линии связи с блоком датчика, Ом, не более | 20 |
| Допустимая электрическая емкость линии связи, мкФ | 0,25 |
| Допустимая индуктивность линии связи, мГн | 0,5 |
| Ток, коммутируемый разделительными реле, А, не более | 3 |
| Напряжение, коммутируемое разделительными реле, В, | 230 |
| Количество подключаемых блоков датчиков, шт | от 1 до 8 |
| Предусмотрена возможность установки порогов сигнализации потребителем в диапазоне от: 0÷5% СН4, 0÷30% О2, 0÷2% С3Н8, 0÷125 мг/м3 СО, 0÷25 мг/м3 СL2, 0÷650 мг/м3 NH3, |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Базовая версия БПС при поставке 4-х канальная, 8-ми канальная версия БПС поставляется по специальному заказу. Комплект поставки указан  в таблице 3.1

Таблица 3.1.

| Наименование | Обозначение | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| БПС | ПР 05-10.10.000 | 1 |
| БД (О2) | ПР 05-10.60.000 | по заказу |
| БД (СхНх) | ПР 05-10.20.000 | по заказу |
| БД (СО) | ПР 05-10.30.000 | по заказу |
| БД (СL2) | ПР 05-10.40.000 | по заказу |
| БД (NH3) | ПР 05-10.50.000 | по заказу |
| Насадка | ПР 0612.2002 | 1 |
| Паспорт | 100162047.031 ПС | 1 |
| Шайба | 4.Ст3.05 | 4 |
| Шуруп | Б 4х20.09.1 | 4 |
| Методика поверки | МРБ МП. 1641-2006 | 1 |
| Руководство пользователя | 100162047.031 РП | по заказу |
| Упаковка | ПР 15.05.04.000 | 1 |
| Блок релейного расширения | ПР 07-08.000 | по заказу |
| Примечание: Соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят |

4  УСТРОЙСТВО  ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

4.1 Принцип действия при контроле содержания метана, пропана– термокаталитический, угарного газа, хлора  –  электрохимический.

4.2 Каждый БД соединен с БПС двухпроводной линией связи, по которой осуществляется питание блока датчика и передача частотно-модулированной цифровой информации.

4.3 Внешний вид БПС со снятыми крышками показан на рисунке 4.1

На информационном табло (V) отображается номер выбранного канала, информация о его состоянии, концентрация газа в контролируемой выбранным каналом зоне.

Светодиодные индикаторы (VII) отображают состояние пороговых устройств.

Управление газоанализатором осуществляется с помощью кнопок (VI).

Под верхней крышкой расположены клеммы для подвода питания БПС (IV), клемма заземления (III), клеммы для подключения  исполнительных устройств (I) и интерфейса RS-232  или RS-485 (II).

Под нижней крышкой расположены клеммы для подключения  блоков датчиков (VIII) – искробезопасные цепи.

Рисунок 4.1

# 5  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ

5.1 Искробезопасность газоализатора достигается  выполнением требований ГОСТ 30852.0-2002  (ГОСТ Р 51330.0), ГОСТ 30852.1-2002  (ГОСТ Р 51330.1), ГОСТ 30852.10-2002 (ГОСТ Р 51330.10),ГОСТ 30852.17-2002(ГОСТ Р 51330.17).

5.2 Искробезопасность электрических цепей питания БД обеспечивается ограничением тока и напряжения в этих цепях до искробезопасных значений, гальваническим разделением искробезопасных цепей от цепей питания и приравненных к ним, а также выбором параметров схемы электрической принципиальной согласно ГОСТ 30852.10-2002 (ГОСТ Р 51330.10). Средства обеспечения взрывозащищенности показаны на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1

5.3 Ограничение тока и напряжения осуществляется барьерами  (1-8) на элементах VT1 – VT4, VD7, VD8. Дополнительное ограничение напряжения в блоке датчиков осуществляется стабилитронами VD11, VD12.

5.4 Гальваническое разделение искробезопасных цепей от цепей питания и приравненных к ним осуществляется силовым трансформатором Т1 и  передачей информации через ИК порт. Трансформатор и монтаж электрических цепей сигнализатора выполнены в соответствии с ГОСТ 30852.10-2002                        (ГОСТ Р 51330.10).

5.5 Термокаталитический сенсор B1, B2 имеет взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ 30852.1-2002  (ГОСТ Р 51330.1) и находиться в колпачке с высокой степенью механической прочности по ГОСТ 30852.0-2002              (ГОСТ Р 51330.0). Клеевое соединение корпуса газочувствительного сенсора с колпачком, а также сам колпачок выдерживает без разрушения растягивающее усилие 14Н.

5.6  Температура на поверхности корпуса блока датчика и датчика не превышает допустимую по ГОСТ 30852.0-2002 (ГОСТ Р 51330.0) для температурного класса Т6.

5.7 Изоляция искробезопасных электрических цепей БПС выдерживает испытательное напряжение 2500 В, а БД  – 500 В переменного тока частотой     50 Гц. Ввод питания газоанализатора имеет предохранители, обеспечивающие разрыв цепи питания при перегрузке или неисправности электрической схемы.

5.8 БПС имеет зажим для заземления, соединенный с экраном сетевого трансформатора, возле которого нанесен знак  заземления.

6  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К эксплуатации газоанализатора допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

6.2 Лица, допущенные к эксплуатации газоанализатора, перед включением прибора должны проверить правильность внешних соединений.

6.3  Категорически запрещается:

- применять  предохранители, отличные от указанных в документации;

- изменять электрическую схему и монтаж газоанализатора;

- вскрывать, монтировать и демонтировать блоки датчиков, не отключив газоанализатор от сети.

6.4 По способу защиты персонала от поражения электрическим током  БПС и БД соответствует требованиям  ГОСТ 12.2.091-2002. Изоляция выходных цепей относительно входных усиленная.

Для БПС класс защиты от поражения электрическим током II.

Для сети питания и приравненных к ней цепям:

- степень загрязнения 2;

- категория монтажа III.

Для других цепей:

- степень загрязнения 2;

- категория монтажа I.

Для БД класс защиты от поражения электрическим током III, категория монтажа I.

6.5 Электрическая прочность изоляции выдерживает без пробоя и перекрытия испытательные напряжения

Для БПС:

- между цепью питания и приравненных к ней цепей с опасным напряжением и корпусом БПС не менее 3700 В;

- между цепью питания и приравненных к ней цепей с опасным напряжением и цепями подключения БД не менее 3700 В.

Для БД:

- между цепью питания (подключения) БД и корпусом БД не более 500 В.

6.6  Газоанализатор соответствует требованиям пожарной безопасности  ГОСТ 12.1.004. Вероятность возникновения пожара от газоанализатора не превышает 10-6 в год.

6.7 Степень защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, а также степень защиты оболочки БПС и БД от попадания внутрь твердых тел и воды  соответствует  IP20 по ГОСТ 14254 (МЭК 529).

7 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1 БПС устанавливается на вертикальную поверхность с помощью шурупов или винтов (рисунок  7.1).

7.2 Блоки датчиков устанавливаются в местах наибольшей вероятности возникновения загазованности.  Крепление   блоков датчиков производится с помощью шурупов или винтов (рисунок  7.2).

Рисунок 7.1	Рисунок 7.2

7.3  Расположение клемм в БПС показано на  рисунке 7.3

Рисунок 7.3

7.4  Подключение питающего напряжения, исполнительных устройств и блоков датчиков к БПС  производится согласно рисунка 7.4. Состояние контактов РЕЛЕ1-РЕЛЕ3 показано в состоянии, когда прибор выключен.

Рисунок 7.4

7.5 Подключение блоков датчиков производится с помощью розеток РС4ТВ, входящих в комплект поставки, согласно рисунку 7.5.

Розетка РС4ТВ

(вид со стороны пайки)

Рисунок 7.5

7.6 При возникновении  вопросов по установке и  монтажу для консультаций следует обращаться на предприятие-изготовитель.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 БД обеспечивает измерение концентрации кислорода, метана, пропана, монооксида углерода, хлора и аммиака в зоне его установки и передачу данных в БПС. После подачи питания, БД включается  в режим прогрева, около 5 с, а затем переходит в рабочий режим и начинает передачу концентрации газа в БПС.

ВНИМАНИЕ! При включении блока датчика, длительное время находившегося в выключенном состоянии, в течении нескольких мин возможна индикация завышенного значения концентрации.

8.2 БПС обеспечивает питание и прием данных со всех подключенных каналов (БД), индикацию значения концентрации газа в контролируемых точках,  выдачу звуковой и световой сигнализации о превышении порогов, сигнализации, управление тремя исполнительными устройствами.

При включении газоанализатора  на короткое время включаются все светодиодные индикаторы, и звучит сигнал “Марш победы” (3 коротких, 1 длинный). На табло отображается  название прибора, номер версии программного обеспечения, адрес на шине RS232/RS485 и серийный номер. Затем подается питание на БД и примерно через 5 с прибор переходит в рабочий режим.

В рабочем режиме на цифровом индикаторе БПС отображается номер выбранного канала, в верхней строке формула измеряемого газа и значение его концентрации, в нижней состояние канала или значение неисправности. Если не получены данные о концентрации газа от блока датчика на цифровом индикаторе БПС отображается  “ XXX”. Выбор канала осуществляется нажатием кнопок «+» и «–».

После включения БПС, либо после сброса каналов (канала), если канал включен, он переходит в режим прогрева БД. На индикаторе отображается надпись «Инициализация». Если канал отключен, на цифровом индикаторе отображается надпись «Выключен». Включение / выключение каналов осуществляется в соответствии с п. 8.3  данного паспорта.

Нажатие кнопки  “Сброс” приводит к переинициализации того канала, номер которого отображается на цифровом индикаторе БПС. Для полного сброса прибора, как при включении питания, необходимо нажать кнопку «–» и удерживая ее нажать кнопку “Сброс”.

Если для текущего канала произошло превышение концентраций установленных порогов сигнализации, на цифровом индикаторе в нижней строек отображается  « >порог 1», « <порог 1» или  «> порог 2». Если обнаружена неисправность, в нижней строке отображается “Авария ХХ”, где ХХ – номер неисправности. Возможные неисправности приведены в таблице 8.1.

Для БД CXHX при превышении концентрации метана 5%  (пропана 2%) происходит отключение питания БД и в нижней строке отображается “Откл.БД >5об.%”  для метана или “Откл.БД >2об.%”  для пропана.

Если БД в течение 30 мин и более,  выдает концентрацию со знаком минус, значение которой превышает абсолютную погрешность, в нижней строке отображается “Требуется калибровка БД”.  Если появляется данное сообщение, рекомендуется выполнить действия в соответствии с пунктом  8.4.

Таблица 8.1.

| Номер неисправности | Описание неисправности |
| --- | --- |
| х1 | Нет связи с контроллером канала |
| х2 | Обрыв/КЗ линии связи с БД |
| х3 | Нет сигнала (данных) от БД |
| х4 | Неизвестный тип БД (не совпадение заданного типа газа в БПС и подключенного к каналу БД) |
| х5 | Неисправность сенсора БД (ошибка также возможна при неправильной калибровке БД) |
| х6 | Пониженное напряжение питания БД (возможно большое сопротивление линии связи с БД) |
| х7 | Неисправность БД (БД не переходит в рабочий режим) |
| х8 | Не калиброванный БД |
| 1х | Неисправность ИК канала |
| 2х | Ошибка задания активаторов исполнительных устройств |
| 3х | Ошибка записи в EEPROM |
| 4х | Ошибка связи с блоком релейного расширения |
| 5х | Неисправность шины I2C |

ФСТ-03В обладает гибкой (программируемой) системой управления исполнительными устройствами, как внешними, так и встроенными (светодиоды, зуммер) при возникновении превышения порогов сигнализации или аварийных ситуаций. Алгоритмы управления исполнительными устройствами запрограммированные при поставке – пригодны для большинства типовых применений.

Обработка состояния неисправность. При подаче питания на прибор исполнительное устройство РЕЛЕ1 включается, т.е. если прибор выключен это соответствует состоянию неисправность. При возникновении состояния неисправность постоянно горит светодиодный индикатор НЕИСПР. и звучит сигнал зуммер (0.5 с сигнал 10 с пауза). Выключается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ1 – эквивалентно состоянию нет питания (см.рисунок 7.4). Отмена состояния  пропадание неисправности или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

Обработка состояния ПОРОГ1. При превышении концентрации “порог1” включения СО мигает светодиодный индикатор ПОРОГ 1 (по 0.25 с сигнал/пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ3 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации СО < порога 1 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При превышении концентрации “порог1” включения СхНх постоянно горит светодиодный индикатор ПОРОГ1 и звучит сигнал зуммер (0.3 с сигнал 1.7 с  пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ3 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации СхНх < порога 1 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При превышении концентрации “порог1” включения СL2 мигает светодиодный индикатор ПОРОГ 1  и звучит сигнал зуммер  (по 0.5 с сигнал/пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ3 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации СL2 < порога 1 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При превышении концентрации “порог1” включения NH3 мигает светодиодный индикатор ПОРОГ 1 и звучит сигнал зуммер  (по 0.5 с сигнал/пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ3 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации NH3 < порога 1 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При понижении концентрации ниже “порог1” включения O2 мигает светодиодный индикатор ПОРОГ 1 и звучит сигнал зуммер  (3 с сигнал, 1 с пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ3 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния повышение концентрации O2 > порога 1 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

Обработка состояния ПОРОГ2. При превышении концентрации “порог2” включения СО постоянно горит светодиодный индикатор ПОРОГ2, постоянное звучание ЗУММЕР. Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ2 (см. рисунок 7.4). Отмена звукового сигнала и восстановление состояния РЕЛЕ2  снижение концентрации СО < порога 2 отключения  и нажатие кнопки “СБРОС” оператором. Отмена светового сигнала ПОРОГ 2 снижение концентрации СО < порога 2 включения или нажатие кнопки “СБРОС”.

При превышении концентрации “порог2” включения СхНх постоянно горит светодиодный индикатор ПОРОГ2 и звучит сигнал зуммер (1.7 с сигнал 0.3 с пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ2 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния только нажатие кнопки “СБРОС” оператором, так как значение ПОРОГ2 совпадает со значением перегрузки БД.

При превышении концентрации “порог2” включения СL2 постоянно горит светодиодный индикатор ПОРОГ2 и звучит сигнал зуммер (3 с сигнал 1 с пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ2 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации СL2 < порога 2 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При превышении концентрации “порог2” включения NH3 постоянно горит светодиодный индикатор ПОРОГ2 и звучит сигнал зуммер (3 с сигнал, 1 с пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ2 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации NH3 < порога 2 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

При превышении концентрации “порог2” включения O2 мигает светодиодный индикатор ПОРОГ2 и звучит сигнал зуммер (3 с сигнал, 1 с пауза). Включается внешнее исполнительное устройство РЕЛЕ2 (см.рисунок 7.4). Отмена состояния снижение концентрации O2 < порога 2 отключения или нажатие кнопки “СБРОС” оператором.

Для увеличения числа релейных выходов совместно с прибором ФСТ-03B может использоваться Блок релейного расширения (далее БРР). Взаимодействие происходит по интерфейсу RS232/RS485.  По умолчанию управляющие активаторы ФСТ-03B запрограммированы   следующим образом: при превышении порога1 (порога2) на первом канале, происходит срабатывание реле 1 БРР, при превышении порога1 (порога2) на втором канале, происходит срабатывание реле 2 БРР и т.д. При этом БРР должен иметь адрес 2 на шине RS232/RS485. Включение/выключение данного свойства ФСТ-03B осуществляется через меню программирования (смотреть пункт 8.3.6.).

Блоки датчиков ФСТ-03В также имеют световую индикацию превышения порогов. Управление световой индикацией на БД осуществляется БПС. При возникновении ситуации ПОРОГ1 или ПОРОГ2 индикация включается – мигает встроенный в БД светодиод (по 0.5 с сигнал/пауза). При пропадании ситуаций ПОРОГ1 и ПОРОГ2 индикация выключается. Включение/выключение данного свойства ФСТ-03B осуществляется через меню программирования (смотреть пункт 8.3.4.).

8.3 Для программирования (настройки) БПС необходимо произвести следующие действия.

## 8.3.1  ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для входа в режим программирования необходимо:

– Удерживая кнопку «+» одновременно нажать кнопку “СБРОС” и удерживать их в нажатом состоянии, звучит сигнал “Марш победы” (3 коротких, 1 длинный), прибор переходит в режим ввода пароля.

– В верхней строке табло отображается “Введите ПАРОЛЬ”, в нижней  –поле для ввода пароля. Для доступа к функции регулирования контрастности табло (ЖКИ) нажмите кнопку “СБРОС”- беспарольный вход. Для входа в режим программирования наберите пароль настройщика. Кнопка «+» изменение текущей цифры, кнопка «–» переход к следующей цифре, кнопка “СБРОС” окончание ввода пароля. Пароль может быть до 7 цифр. При поставке пароль 3-2-1. После ввода последней цифры пароля не нужно нажимать кнопку  «–» (переход к следующей цифре) – необходимо нажать кнопку “СБРОС” для принятия пароля. Если нет нажатия кнопок в течении 10 с, прибор автоматически возвращается в рабочий режим.

– При правильном вводе пароля,  звучит сигнал “Марш победы” (3 коротких, 1 длинный), и прибор переходит в меню настройки. При неправильном вводе пароля звучит сигнал “Отбой” (один длинный), и прибор возвращается в рабочий режим.

8.3.2. РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ  ЖКИ. В верхней строке табло отображается “Контраст” и напряжение смещения ЖКИ в вольтах, в нижней текущая температура. Кнопками «+» и  «–» установите приемлемую контрастность. Нажмите “СБРОС”  для сохранения значения и возврата в рабочий режим.

Если нет нажатия кнопок в течении 10 с, прибор автоматически возвращается в рабочий режим.

8.3.3.  МЕНЮ И ПОЛЯ ВВОДА. Программирование ФСТ-03В осуществляется с помощью системы иерархических меню для доступа к параметру и редактирования полей ввода для изменения значения параметра. Полная структура меню программирования прибора, доступная при программировании по RS232/RS485, представлена в документе “Руководство пользователя. Дополнительные функции стационарных приборов ФСТ-03х 100162047.031 РП ”.

Перемещение по пунктам меню одного уровня кнопки «+» и «–». В верхнем левом углу ЖКИ символами “↑” и “↓” отображается допустимое направление перемещения.  При попытке переместится выше самого верхнего пункта (отображается только “↓”) или ниже самого нижнего (отображается только “↑”) сигнал “ОТБОЙ”.  Нажатие кнопки “СБРОС” переход к следующему уровню меню или переход к редактированию полей ввода. Самый нижний пункт в каждом уровне – возврат к предыдущему уровню. В нижнем левом углу ЖКИ символами “<”, “>” отображается направление перехода при нажатии кнопки “СБРОС” – “<” возврат на уровень вверх, “>” переход на уровень вниз. Цифра в следующей позиции отображает текущий уровень меню (1-9).

При редактировании полей ввода в верхнем левом углу появляется символ

“→” и курсор, который отмечает изменяемую цифру. Есть два вида полей ввода: первый – выбор из заданного набора значений (кнопками «+» и  «–»  производиться листание); второй – ввод числовых значений (кнопка «+» изменение текущей цифры, кнопка «–» переход к следующей цифре, циклический обход полей редактирования), кнопка “СБРОС” - окончание редактирования, сохранение параметра и возврат к пункту меню для любого вида ввода.

8.3.4. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ. Перейти в (Настройка каналов) → (Настройка КАНАЛ N) → (Выбор типа датчика КАН N) → (Ввод типа КАН N). Выбрать требуемый тип БД – метан (01), пропан (02), кислород (06), аммиак (07), монооксид углерода (08), хлор (09) и нажать “СБРОС”.

Затем перейти в (Настройка каналов) → (Настройка КАНАЛ N) → (Калибровочная концентр. КАН N) → (Ввод конц. КАН N).  Ввести концентрацию газа на которую был откалиброван подключаемый БД.

При необходимости управления сигнализацией на БД перейти в (Настройка каналов) → (Настройка КАНАЛ N) → (Упр. сигнализ. датчика КАН N) → (Изм. сигнализации БД). Выбрать  –  (1) Разрешено или (0) Запрещено управление сигнализацией на БД.

8.3.5. ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГОВ СИГНАЛИЗАЦИИ. Перейти в (Ввод порогов сигнализации) → (Ввод порогов КАНАЛ N) → далее …

(КАН N → ПОРОГ1 включения) для изменения порога 1 включения пороговых устройств

(КАН N → ПОРОГ1 отключения) для изменения порога 1 отключения пороговых устройств

(КАН N → ПОРОГ2 включения) для изменения порога 2 включения пороговых устройств

(КАН N → ПОРОГ2 отключения) для изменения порога 2 отключения пороговых устройств.

8.3.6. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ RS232/RS485.

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Адрес на шине RS232/RS485) → (Ввод адреса RS) и выбрать адрес прибора. Диапазон значений 1÷15. Адрес должен быть уникальным для группы приборов объединенных в сеть.

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Выбор типа RS232/RS485) → (Выбор типа RS). Значение =0 - RS232, значение =1- RS485.

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Период выдачи состояния ФСТ) → (Ввод периода). Осуществляется ввод периода выдачи состояния прибора в секундах. Если значение =0 – периодическая выдача запрещена. Диапазон значений 0÷255.

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Управление по RS232/RS485) → (Изм. управ. RS). Осуществляется разрешение (=1)/ запрещение (=0) управления прибором по RS (реакция на команду 0x04 – переинициализация).

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Программиров. по RS232/RS485) → (Изм. програм. RS). Осуществляется разрешение (=1)/ запрещение (=0 программирования прибора по RS (реакция на команду 0х05 – вход в режим программирования).

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Пауза до ответа (RS485)) → (Ввод паузы отв). Осуществляется ввод паузы в 10 мс тиках. Пауза отсчитывается от момента приема команды от ПЭВМ до момента начала выдачи пакета ответа. Диапазон значений 0÷255 (0-2.55 с).

Перейти в (Настройка RS232/RS485) → (Число попыток связи с БРР) → (Ввод числа попыток). Осуществляется ввод числа попыток посылки команды БРР на включении/выключение реле. Диапазон значений 0÷255. Если задано значение 0 управление БРР не производится. Если после заданного числа попыток нет ответа от БРР возникает аварийная ситуация  (см. таблицу 8.1).

8.3.7. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЕЙ.

Перейти в (Изменение паролей) → (Пароль настройщика) → (Настройщика Пароль). Осуществляется смена пароля настройщика для доступа к меню программирования прибора, режима тестирования пороговых устройств и режима калибровки БД. Ввод до 7 цифр пароля.

8.3.8. СБРОС ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПО УМОЛЧАНИЮ. Данная функция может использоваться при неправильном программировании исполнительных устройств и их активаторов для установки алгоритмов работы так, как описано в данном паспорте.

8.3.9. УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОВЫМИ СИГНАЛАМИ. Перейти в (Управление звук.сигналами) → (Изм. звук. Сигн.). Осуществляется разрешение (=1)/ запрещение (=0)  озвучивания действий оператора – нажатие кнопок, вход в режимы и т.п.

8.4. После установки, ремонта и в процессе эксплуатации рекомендуется производить проверку работоспособности газоанализатора в соответствии с методикой поверки МРБ МП. 1641-2006:

- работоспособность  БД CxHx на ПГС № 2 (ПГС № 4)  в соответствии с п.7.3.1 методики поверки;

- работоспособность  БД кислорода на ПГС № 15 в соответствии с п.7.3.1 методики поверки;

- работоспособность  БД монооксида углерода на ПГС №6, ПГС №7, ПГС №8  и аммиака на ПГС №12, ПГС №13, ПГС № 14 в соответствии с  п.7.3.2 методики поверки;

- работоспособность  БД хлора в соответствии с  п.7.3.3 методики поверки на ПГС №9, ПГС №10, ПГС №11, что соответствует режимам генератора хлора “3”, “11”, “22”;

- работоспособность пороговых устройств в соответствии с п.7.4 методики поверки.

Рекомендуемая периодичность проверки работоспособности газоанализатора в процессе эксплуатации не реже одного раза в течение 60 дней.

Категорически запрещается! Проверять работоспособность газоанализатора путем подачи на чувствительный элемент БД метана (пропана), пропан-бутановой смеси из бытовых газовых зажигалок, баллонов и др. Проверку работоспособности газоанализатора производить путем подачи  ПГС в соответствии с методикой поверки.

9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Упакованные ФСТ-03В могут транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, в закрытых автомашинах. Условия транспортирования осуществляются по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

9.2 При погрузке, перегрузке и выгрузке ФСТ-03В должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в виде предупредительных надписей на таре. Расстановка и крепление ФСТ-03В в транспортных средствах должны исключать возможность их перемещения.

9.3 ФСТ-03В должны храниться на складах в упакованном виде на стеллажах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.

### 10 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 Эксплуатация ФСТ-03В должна проводиться в соответствии с паспортом.

10.2 При выпуске из производства или после ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации ФСТ-03В должны подвергаться государственной поверке в соответствии с «Методикой поверки газоанализатора ФСТ-03В».

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газоанализатор ФСТ-03В: БПС № ___________________, блоки датчиков   №№ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ соответствует техническим условиям ТУ BY 100162047.031- 2006  и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска    _______________________			МП

Подпись лица, ответственного за приемку _________   _____________

Подпись          Ф.И.О.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРВИЧНОЙ  ПОВЕРКЕ

Газоанализатор ФСТ-03В соответствует требованиям методики поверки МРБ МП. 1641-2006.

Дата поверки   ________________________			МП

Государственный  поверитель     ____________  __________________

Подпись                    Ф.И.О.

13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

13.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий ТУ BY 100162047.031 - 2006   при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

13.2 Предприятие - изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности газоанализатора при условии соблюдения потребителем правил, установленных эксплуатационной документацией и при наличии настоящего паспорта. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя газоанализатора  его составных частей не производится и претензии не принимаются.

13.3 Гарантийный срок эксплуатации  18 месяцев c дня даты выпуска.

13.4 При отказе в работе или неисправности газоанализатора в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

13.5 Ремонт газоанализатора  в течение гарантийного срока производит предприятие - изготовитель.

13.6 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения газоанализатора в эксплуатацию силами предприятия - изготовителя.

13.7 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования, хранения;

- при механических повреждениях;

- при нарушении пломб или клейм изготовителя.

13.8 Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные Законом Республики Беларусь              “О защите прав потребителей”.

13.9 По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания, монтажу и газоанализатора обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:  220013  г. Минск, ул. Кульман, 2, НП ОДО "ФАРМЭК".

Тел/факс +375 17 209 84 37, 2098452.

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Справочное)

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

|  | Золото, г | Серебро, г | Платина, г | Палладий, г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БПС | 0,05552608 | 0,1698195 | - | 0,00324 |
| Блок датчика СxНx | 0,005 | 0,088148 | 0,00023836 | 0,0013 |
| Блок датчика СО | 0,00500028 | 0,089102 | - | - |
| Блок датчика CL2 | 0,00500028 | 0,089102 | - | - |
| Блок датчика NH3 | 0,00500028 | 0,089102 | - | - |
| Блок датчика O2 | 0,00500028 | 0,089102 | - | - |

Сервисные центры

По техническому обслуживанию приборов производства

НП ОДО «ФАРМЭК»

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель НП ОДО «ФАРМЭК» | 220013, г.Минск, ул. Кульман, 2, тел. 2098451 |
| ООО «Газ ФАРМЭК» | 107113, Москва, ул. Лобачика, 17, оф. 204, 220, тел. 8(499) 2645577, 8926-5292894 |
| УППО (для ВТФ «Прэсли Импэкс») | 150071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30, тел.323254, 321259 |
| Дочернее предприятие «Аналитгазсервис» | 61004, г. Харьков, ул. Октябрьской революции, д. 57/59, тел. 282331, 7128466 |
| ООО Алтайский территориальный монтажный комплекс «АМТК» | 656010, г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, д. 63а, тел.333744 |
| ООО «Экотест» г. С.-Петербург | 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная,17, Тел/ф .2525773, 1864044, 1865486, 2527661 Абызова Мария Николаевна |
| ОАО «Волгоградгоргаз» | 400131, г. Волгоград, ул. Коммунисимческая,38, тел. 971558, 971542, Мерьков Михаил Юрьевич |
| ООО «Эрис» | 617760, Пермская обл., г. Чайковский, ул. Промышленная, 8/25 т/ф (34241) 60240, 60435, 65825, |
| ООО «Энергосервис» | 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 302, т.(3832) 217001, 391493, факс 218154 |