Научно-производственное общество

с дополнительной ответственностью

«Фармэк»

Стенд для настройки приборов серии ФП

Паспорт

Республика Беларусь, Минск, 2009г.

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1 Назначение | 3 |
| 2 Технические данные | 4 |
| 3 Комплект поставки и перечень средтств настройки | 4 |
| 4 Указания мер безопасности | 5 |
| 5 Устройство и принцип работы стенда | 6 |
| 6 Порядок установки | 8 |
| 7 Назначение элементов управления, индикации и сигнализации | 10 |
| 8 Порядок работы | 12 |
| 9 Правила хранения | 17 |
| 10 Транспортирование | 17 |
| 11 Свидетельство о приемке | 17 |
| 12 Гарантийные обязательства | 17 |
| Приложение 1 | 18 |
| Приложение 2 | 19 |
| Приложение 3 | 20 |
| Приложение 4 | 21 |
| Приложение 5 | 22 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт (далее – ПС), объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, предназначен для ознакомления со стендом для настройки приборов серии ФП (далее – стенд). ПС содержит описание устройства и принципа действия стенда, а также технические характеристики и сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.

1  НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стенд предназначен для предповерочной настройки и подстройки в процессе эксплуатации приборов серии ФП на рабочие газы в автоматическом режиме и контроля функционирования их по различным поверочным газовым смесям (далее ПГС). Основное назначение – сократить время настройки приборов, за счет автоматизации процесса настройки, экономия расхода ПГС, удобство подачи ПГС, без необходимости физического переключения вентильных соединений баллонов. В режиме газовой коммутации стенд можно использовать как вспомогательное устройство для настройки или проверки любых других газоаналитических приборов.

1.2 Область применения - ремонтные организации, сервисные центры которые занимаются ремонтом, настройкой и поверкой газоаналитических приборов.

1.3 Стенд имеет 3 функциональных режима работы:

- режим автоматической настройки;

- режим ручной настройки;

- режим газового коммутатора.

1.4 Стенд  обеспечивает:

-	автоматическую настройку приборов серии ФП;

-	автоматическую подстройку приборов на любой тип газов по которому прибор откалиброван;

-	контроль производительности микронасоса и расхода ПГС;

-	ручной режим контроля функционирования прибора с возможностью быстрой смены типа газа по которому прибор откалиброван, а так же ручной подачи любой из ПГС;

-	визуальное и звуковое оповещение об ошибках при настройке и состоянии подачи ПГС;

-	экономию ПГС за счет контроля расхода и подачи газовой смеси только на время необходимое для настройки;

-	выполнение большинства функций в одно касание, за счет упрощенного интерфейса;

-	выполнение всех функций непосредственно стендом, без подключения к персональному компьютеру.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Технические данные и основные параметры стенда приведены в таблице  2.1

Таблица 2.1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более | 230х160х110 |
| Масса, кг, не более | 1,1 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 18 |
| Время настройки в автоматическом режиме, мин не более: | 4 |

2.2 Необходимые ПГС приведены в таблице 2.2

Таблица 2.2

| Наименование компонентов | Объемная доля газа, % |
| --- | --- |
| CH4 - воздух | 1,0 – 2,5 |
| C3H8 - воздух | 0,4 – 1,0 |
| CH4 - воздух | 1,0 |
| C3H8 - воздух | 0,4 |
| H2 - воздух | 1,0 – 2,0 |
| O2 - N2 (воздух синтетический) | 21 |

2.3 В настоящий момент поддерживаются только приборы оборудованные ИК портом, как новые так и снятые с производства:

ФП 11.2к ,ФП 12 ,ФП 21, ФП 22. Поддержка прибора ФП33 в базовую версию не включена, но может быть добавлена по спецзаказу.

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ  НАСТРОЙКИ

3.1 Комплект поставки указан  в таблице 3.1

Таблица 3.1.

| Наименование | Количество штук |
| --- | --- |
| Стенд | 1 |
| Блок питания стенда | 1 |
| Насадка | 2 |
| Заглушка | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |

3.2 Перечень средств настройки указан  в таблице 3.2. Допускается использование другого оборудования с аналогичными характеристиками.

Таблица 3.2.

| Наименование | Тип | Основные параметры |
| --- | --- | --- |
| Баллоны стальные | - | Емкость (2 - 40)∙10-3 м3 |
| Редуктор кислородный | БКО-50-2 | 0 - 20 МПа |
| Вентиль точной регулировки | ВТР | 0 - 2,16·10-5 м3/с |
| Редуктор газовый | РДСГ1-1,2 | Давление на выходе не более 5 КПа |
| Шланг соединительный ПВХ | ПХВ-3,5х0,8 | (3,5 мм (внутренний) |

4  УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе с баллонами с газовыми смесями необходимо руководствоваться “Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденных Госгортехнадзором 27 ноября 1987 года.

4.2 К эксплуатации стенда допускаются лица, изучившие настоящий паспорт.

4.3 Лица, допущенные к эксплуатации стенда, перед включением устройства должны проверить правильность внешних соединений.

4.4 Помещения, в которых проводится настройка, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

4.5 При проведении настройки должны соблюдаться следующие условия:

-  температура окружающего воздуха - (20 ± 5) С;

-  относительная влажность воздуха - от 30 до 90 %;

-  атмосферное давление - 84 - 106,7 кПа.

4.6 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где проводится настройка, должно быть в пределах санитарных норм.

4.7  Категорически запрещается:

- использовать концентрации газовых смесей превышающие, указанные в документации;

- вскрывать стенд не отключив от сети и не отсоединив шланги газовых баллонов.

5  УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП РАБОТЫ СТЕНДА

5.1 Внешний вид стенда представлен на рисунке 5.1. Структурная схема стенда представлена на рисунке 5.2			Рисунок 5.1

5.2 Стенд имеет 6 газовых входов, к которым через систему редукторов, посредством шлангов, подключаются настроечные газовые смеси.

5.3 Настраиваемый прибор подключается к стенду к газовому выходу “Прибор” и размещается так чтобы ИК порты стенда и прибора находились напротив друг друга на расстоянии 5 - 20см.

5.4 Управление подачей настроечных газовых смесей осуществляется при помощи электромагнитных клапанов, расположенных внутри стенда.

5.5 Для контроля расхода подаваемых газов, а так же расхода сбрасываемого газа внутри блока настройки установлены датчики расхода, параметры которых контролируются платой управления.

5.6 Плата управления осуществляет управление клапанами подачи ПГС, а так же контроль их расхода.

5.7 Взаимодействие со стендом происходит посредством клавиатуры на лицевой панели.  Назначение кнопок клавиатуры описано в разделе 7 настоящего паспорта.

5.8 Информация о состоянии работы стенда отображается при помощи светодиодных индикаторов и звуковых сигналов. Назначение индикаторов описано в разделе 7 настоящего паспорта.

5.9 Для обеспечения обмена данными между настраиваемым прибором и стендом реализован ИК порт.

Рисунок 5.2

6 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

6.1 Стенд устанавливается на вертикальную поверхность с помощью шурупов или винтов (рисунок  6.1) или на горизонтальную поверхность, таким образом чтобы напротив ИК порта стенда можно было разместить настраиваемый прибор на расстоянии 5-20 см.

6.2 Структурная схема подключения стенда показа на рисунке 6.2.

6.3 Необходимые для настройки приборов газовые смеси, подключаются к стенду, согласно таблице 6.1.

Рисунок 6.1

Таблица 6.1 Таблица подключения ПГС.

| Прибор | ПГС1 | ПГС2 | ПГС3 | ПГС4 | ПГС5 | ПГС6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФП11.2к, ФП21, ФП22 | CH4 1.0-2.5 % | C3H8 0.5-1.0 % |  |  |  | воздух |
| ФП12 |  |  | CH4 1.0 % | C3H8 0.4 % |  | воздух |
| ФП22 (водород) |  |  |  |  | H2 1.0-2.0% | воздух |

6.4 ПГС подключаются через собранную, согласно схеме, редукторную систему, посредством соединительных шлангов на соответствующие газовые входы стенда. Пример собранного стенда можно посмотреть в приложении 1. Схему редукторной системы в приложении 2 и на рисунке 6.2.

6.5 Блок питания подключается к стенду и включается в электросеть.

6.6 В случае настройки приборов с микронасосом, к выходу “Прибор” стенда подключается короткий (5-15см) ПВХ шланг с насадкой насосной. Выход “Сброс” стенда оставляется свободным либо отводится.

6.7 В случае настройки диффузионных приборов, на выход “Прибор” стенда устанавливается заглушка.  К выходу “Сброс” стенда подключается короткий (5-15см) ПВХ шланг с насадкой диффузионной.

6.8 Сброс газа должен производится в среду с давлением равным атмосферному.

6.9 После включения стенд издает один длинный и три коротких звуковых сигнала, означающих что устройство включено и готово к работе.

6.10 При возникновении вопросов по установке и подключению, для консультаций следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Рисунок 6.2

ВОЗДУХ

7 НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИНДИКАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

7.1 Назначение элеметнов управления, индикации и сигнализации показано на рисунке 7.1

Рисунок 7.1

7.2 Назначение светодиодных индикаторов 1-10:

1 – 6 - индикаторы открытого клапана ПГС1 – ПГС6;

7       - индикатор признака ошибки;

8       - индикатор состояния расхода ПГС и производительности насоса;

9       - индикатор состояния процесса настройки.

10     - индикатор автоматического/ручного режима.

Подробнее о комбинациях свечения индикаторов в приложении 5.

7.3 Правее светодиодного индикатора 10 находится отверстие звуковой сигнализации. Подробнее о звуковых сигналах в  приложении 5.

7.4 Каждая кнопка имеет 2 режима нажатия. Короткое – продолжительностью  до 1сек. Длинное – более 1 сек.  После нажатия на кнопку раздается короткий звуковой сигнал подтверждающий нажатие. Если в течении секунды кнопку не отпускать то раздается длинный звуковой сигнал подтверждающий длинное нажатие. Команда выполняется сразу же после отпускания кнопки в зависимости от длинного или короткого нажатия.

Кнопка (IX) служит для смены режима работы стенда ( автоматический / ручной ).

7.5 Назначение кнопок управления ( автоматический режим ):

- короткие нажатия:

I-VI – включает подстройку прибора по указанной ПГС;

VII – включает полную, автоматическую настройку прибора, согласно методике настройки;

VIII – отменяет текущую операцию, закрывает клапана;

- длинные нажатия:

I – включает режим программирования концентрации для ПГС1;

II – включает режим программирования концентрации для ПГС2;

III,IV,VI – нет операции;

V – включает режим программирования концентрации для ПГС5;

VII – переключает ручной режим работы стенда в режим газового коммутатора;

VIII – отменяет текущую операцию, закрывает клапана, посылает прибору команду на отключение, переходит в режим поиска прибора;

7.6 Назначение кнопок управления ( ручной режим ):

- короткие нажатия:

I-VI – включает электроклапан указанной ПГС;

VII – последовательно переключает текущий выбранный газ на приборе, если прибор находился в режиме настройки – выводит его из этого режима;

VIII – отменяет текущую операцию, закрывает клапана;

- длинные нажатия:

I – посылает прибору команду “отстрел газа”;

II – посылает прибору команду “установка концентрации и порогов”;

III – посылает прибору команду “отстрел первого порога” (ФП12 );

IV – посылает прибору команду “отстрел второго порога” (ФП12);

V – нет операции;

VI – посылает прибору команду “отстрел воздуха”;

VII – переключает прибор в режим настройки. Если прибор уже в режиме настройки – последовательно меняет режим настройки на другой газ. Проверяет включен ли насос и сенсор и если выключены – посылает команду на включение;

VIII – отменяет текущую операцию, закрывает клапана, посылает прибору команду на отключение, переходит в режим поиска прибора;

7.7 Назначение кнопок управления ( режим программирования):

- короткие нажатия:

I – последовательное увеличение старшей декады значения концентрации;

II – последовательное увеличение средней декады значения концентрации;

III – последовательное увеличение младшей декады значения концентрации;

IV-VI – нет операции;

VII – включение прослушивания значения концентрации;

VIII – выход из режима программирования без сохранения значений в энергонезависимую память;

- длинные нажатия:

I-VI – нет операции;

VII – сохранение значения концентрации в энергонезависимую память;

VIII – выход из режима программирования без сохранения значений в энергонезависимую память;

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Стенд обеспечивает автоматическую и ручную газовую настройку приборов серии ФП. После подачи питания, стенд включается  в рабочий режим и начинает посылать команды поиска прибора по ИК порту. Клапаны подачи настроечного газа находятся в выключенном состоянии. Программное обеспечение стенда обеспечивает подачу газовых смесей на настраиваемый прибор в соответствии с методикой настройки этого прибора, выдачу управляющих команд для сохранения или изменения настроек и параметров прибора. Параллельно производится наблюдение за расходом настроечных газовых смесей. Обеспечивает выдачу звуковой и визуальной сигнализации о превышении расходов, ошибках управления или работы стенда или настраиваемого прибора.

8.2 Подготовительная регулировка расходов ПГС:

Перед началом настройки необходимо отрегулировать расходы ПГС. Порядок регулировки:

- Включить стенд

- Включить настраиваемый прибор, дождаться окончания прогрева его сенсора.

- К газовому выходу “прибор” подключить настраиваемый прибор. В случае настройки прибора диффузионного типа на газовый выход “прибор” устанавливается заглушка, прибор подключается в газовый выход “сброс”.

- Убедится что вентили  точной регулировки на редукторной системе находятся в закрытом положении, а соединительные шланги необходимых ПГС подключены к стенду.

- Открыть вентили на баллонах ПГС.

- Перевести стенд в ручной режим настройки.  ( Кнопка “Авто” должна быть в отпущенном положении, сигнальный светодиод “Авто” не гореть. )

- Нажать кнопку соответствующую регулируемой ПГС. (Стенд открывает клапан, загорается соответствующий светодиод.) Через 2 секунды стенд выдает ошибку “Недостаточно газа” (см. коды ошибок).

- Плавно поворачивая вентиль регулировки на редукторной системе добиться исчезновения ошибки “Недостаточно газа”. (Светодиоды “Ошибка” и “ГАЗ” погаснут).

- Повторить действие начиная с пункта 7 для остальных регулируемых ПГС.

- По окончании регулировки повторно контрольно включить каждую из ПГС. Выждав не менее 3х секунд, убедится что ошибка “Недостаточно газа” не появляется. В случае повторного появления ошибки “Недостаточно газа” повторить пункт 8 для этой ПГС.

- Нажать кнопку “Отмена” . Все клапана закроются. Регулировка завершена.

8.3 Изменение режима работы:

Стенд имеет 3 основных  режима работы:

- режим автоматической настройки;

- режим ручной настройки;

- режим газового коммутатора.

Смена основного режима работы стенда производится нажатием на кнопку “Авто” (IX). В нажатом положении стенд переводится в режим автоматической настройки. При этом загорается сигнальный светодиод “Авто”. В отпущенном положении стенд переводится в ручной режим работы. Так же этот режим служит для подготовительной регулировки расходов ПГС. Сигнальный светодиод “Авто” в этом режиме гаснет. После смены режима работы стенд переходит в режим поиска прибора.

После включения стенд переходит в режим поиска прибора. После обнаружения прибора стенд запоминает тип прибора и в последствии ищет  прибор этого типа. Если необходимо подключить прибор другого типа необходимо нажать на кнопку смены режима. Или выключить прибор через стенд.

Дополнительные режимы включаются когда стенд находится в режиме автонастройки.

Длинное нажатие на кнопку I,II или V включает режим программирования концентраций.

Длинное нажатие на кнопку “Старт” (VII) переключает ручной режим стенда в режим газового коммутатора и сохраняет выбор в энергонезависимой памяти стенда. После чего следует перезапуск стенда.

8.4 Режим автоматической настройки.

Это основной рабочий режим стенда. Порядок работы:

- Включить настраиваемый прибор, дождаться окончания прогрева сенсора

- Подключить настраиваемый прибор к газовому выходу “прибор”. В случае настройки прибора диффузионного типа на газовый выход “прибор” устанавливается заглушка, прибор подключается в газовый выход “сброс”.

- Совместить ИК порты прибора и стенда.

- Убедится что ошибка “Нет связи с прибором” исчезла.  В случае если ошибка не исчезает – длинным нажатием на кнопку “ОТМЕНА” или сменой режима включить режим поиска прибора.

- Нажатием на кнопку “Старт” включить режим автонастройки. Стенд по очереди включает необходимые каналы ПГС и по завершении стабилизации показаний датчика для каждой из ПГС посылает комманды отстрела смесей, установки порогов и концентраций в зависимости от типа прибора. По окончании данные сохраняются в памяти прибора. Сигнальный светодиод “Состояние настройки” в этом режиме мигает. По окончании настройки в случае успеха, раздается звуковой сигнал успешной настройки и индикатор “Состояние настройки” начинает светится постоянно. Настройка завершена. В случае возникновения ошибки в процессе настройки, раздается звуковой сигнал ошибки, при этом загораются сигнальные индикаторы “Состояние настройки” и “Ошибка”. Так же в процессе настройки стенд может выдавать ошибки и предупреждения о недостатке либо превышении расхода газовой смеси. В случае недостатка необходимо вентилем соответствующей ПГС увеличить расход до исчезновения ошибки. В случае превышения по усмотрению оператора, расход можно уменьшить.

- Если необходимо произвести подстройку прибора по какой-либо конкретной газовой смеси можно нажать на кнопку I-VI. При этом стенд включает только выбранную ПГС, ждет стабилизации и производит отстрел смеси, задание концентрации и порогов только для этой  ПГС. Поведение элементов индикации и сигнализации в этом режиме такое же как и в предыдущем пункте.

- По окончании настройки, длинным нажатием на кнопку “ОТМЕНА/ВЫКЛ” производится отключение прибора. После чего можно подключать следующий прибор для настройки.

Во время настройки приборов ранних версий может возникать ситуация когда прибор после получения комманд от стенда включает аварийный режим или высвечивает второй порог и выключает насос и сенсор. Через некоторое время стенд автоматически включит насос и сенсор и продолжит настройку. Тем не менее прибор продолжит издавать аварийную звуковую и световую сигнализацию. Эта ситуация считается нормальной т.к. в приборах ранних версий нет возможности отключить сигнализацию по ИК порту. В этом случае оператор должен игнорировать сигнализацию прибора и ожидать сигнала окончания настройки от стенда. По завершении, после получения прибором от стенда правильных настроек, сигнализация должна выключиться автоматически.

8.4 Ручной режим.

Ручной режим используется для подготовительной регулировки расходов ПГС, для ручной настройки прибора на выбранную ПГС а так же для контроля работы прибора на различных ПГС. В этом режиме оператор при подкдюченном приборе может подавать различные ПГС на вход прибора. Режим позволяет вводить настраиваемый прибор в режим настройки, переключать рабочий газ в одно касание а так же отправлять прибору настроечные команды. Перечень выполняемых функций см. в пункте 7.6. В целях безопастности введены ограничения на время открытого клапана. При потере связи с прибором клапаны будут автоматически закрыты через 20 секунд, иначе максимальное время открытого клапана составляет 4 минуты.

8.5 Режим газовой комутации. В этом режиме стенд не производит мониторинг наличия подключенного прибора. При этом снимаются все ограничения на время открытого клапана а так же контроль расхода насоса прибора. В этом режиме стенд позволяет по усмотрению оператора нажатием соостветствующей кнопки, подавать любую ПГС для различных собственных технологических нужд.

8.6 Изменение значения концентраций.

Для настройки газоанализаторов, необходимо запрограммировать в память стенда значение концентрации подаваемой ПГС. Предусмотрено программирование значения концентрации метана на первом канале, концентрации пропана на втором канале и концентрации водорода на пятом канале. Заводские значения концентраций для метана составляют 2.50%, для пропана 1.00%, для водорода 2.00%. Максимальное программируемое значение концентрации составляет 2.99% для каждого из каналов. Порядок работы в режиме программирования концентраций: 
кнопка “Авто” находится в нажатом положении, горит светодиод “Авто”

- Долгое нажатие на кнопку  “ПГС1”, “ПГС2” или “ПГС5” включает режим программирования концентрации соответсвенно метана на первом канале, пропана на втором канале или водорода на пятом канале. При переходе в этот режим загораются одновременно все 3 сигнальных светодиода: ошибка, газ/насос, состояние настройки.

- После перехода в режим программирования кнопки “ПГС1”-“ПГС3” служат для задания значения соответственно первой, второй и третьей цифры концентрации. Отсчет ведется от значения 000. При кратковременном нажатии на соответствующую кнопку значение разряда концентрации увеличивается на 1.  Напрмер для ввод концентрации 2,50%, необходимо два раза нажать кнопку ПГС1, 5 раз нажать кнопку ПГС2 и не нажимать кнопку ПГС3.

- Нажатие на кнопку “Старт” вызывает функцию прослушивания значения концентрации. Стенд по очереди включает светодиоды “ошибка”, “газ/насос”, “состояние настройки” и издает количество звуковых сигналов соответствующее значению соответствующего разряда концентрации. При этом светодиод “ошибка” соответствует первому разряду, светодиод “газ/насос” соответствует второму разряду и светодиод “состояние настройки” соответствует третьему разряду значения концентрации.

- Долгое нажатие на кнопку “Старт” сохраняет значение концентрации в флеш память стенда. Данное значение будет использоваться для настройки приборов до следующего перепрограммирования. После чего стенд выходит из режима программирования.

- Нажатие на кнопку “Отмена” выводит прибор из режима программирования.

- Режим прослушивания сбрасывает начальное значение программируемой концентрации на 000. Т.е. если вы ввели какое-то значение и прослушав обнаружили что значение некорректно, то нажатие кнопок ПСГ1-ПГС3 вызовет новую настройку концентрации от значения 000.

- Прослушиваение сразу после перехода в режим програмирования без нажатий на кнопки ПГС1-ПГС3 вызывает прослушиваение сохраненного в память прибора значения концентрации.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Стенд в упакованном виде должен храниться на стеллаже  в условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150.

10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Транспортирование стенда в упаковке возможно любым закрытым видом транспорта. При транспортировании самолетом стенд должен быть размещен в отапливаемом герметизированном отсеке.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Стенд дня настройки приборов серии ФП, № _____________________ соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска    _______________________			МП

Подпись лица, ответственного за приемку _________   _____________

Подпись          Ф.И.О.

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие стенда техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

12.2 Изготовитель рассматривает претензии к качеству и комплектности стенда при условии соблюдения потребителем правил, установленных настоящим паспортом. В случае утери паспорта безвозмездный ремонт или замена вышедшего из строя стенда и его составных частей не производится и претензии не принимаются.

12.3 Гарантийный срок эксплуатации  18 месяцев c дня даты выпуска.

12.4 При отказе в работе или неисправности стенда в период действия гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт.

12.5 Ремонт стенда  в течение гарантийного срока производит изготовитель.

12.6 Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до введения стенда в эксплуатацию силами изготовителя.

12.7 Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования, хранения;

- при механических повреждениях;

- при нарушении пломб или клейм изготовителя.

12.8 Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и сроки, установленные Законом Республики Беларусь “О защите прав потребителей”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Пример собранного и подключенного стенда, 
для работы с приборами, оборудованными встроенным микронасосом:

Пример собранного и подключенного стенда, 
для работы с приборами диффузионного типа:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Схема редукторной системы подключения ПГС.

Пример собранной редукторной системы:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Расположения газовых входов и ИК портов приборов серии ФП.

| ФП11.2к: | ФП11.2к ранних версий: |
| --- | --- |
| ФП12: | ФП22: |
| ФП21: |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример расположения и подключения к стенду прибора,
 оборудованного микронасосом

| с торцевым расположением ИК порта: | с лицевым расположением ИК порта: |
| --- | --- |

Пример расположения и подключения к стенду 
прибора диффузионного типа:

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Перечень сообщений стенда:

- индикатор “Ошибка” мигает – стенд осуществляет поиск прибора, либо потеряна связь с прибором
- индикатор “Ошибка” горит, светодиод “Газ/Насос” горит – ошибка возникает в случае если стенд обнаружил что на газовом входе “Прибор” расход слишком мал или отсутствует. Обычно возникает в ситуации когда насос прибора выключен или не подключен к стенду. 
- индикатор “Ошибка” горит, светодиод “Газ/Насос” мигает – ошибка возникает когда расход сброса газа становится критически низким. Настройка переводится в паузу. Требуется ручная подстройка расхода с помощью ВТР. После подстройки ошибка пропадает, настройка продолжается автоматически. 
- индикатор “Газ/Насос” мигает – Предупреждение о низком расходе сбрасываемого газа. Расхода еще достаточно для настройки но выходит за нижнюю границу рекомендуемого.  Настройка при этом сообщении не прерывается. Рекомендуется увеличить расход газа с помощью ВТР. 
- индикатор “Газ/Насос” горит – Предупреждение о высоком расходе сбрасываемого газа. Расход выходит за верхнюю границу рекомендуемого.  Настройка при этом сообщении не прерывается. Рекомендуется уменьшить расход газа с помощью ВТР.
- индикатор “Состояние настройки” мигает – Сообщение о включении режима автонастройки или донастройки по выбранному газу. Так же в ручном режиме появляется при включении ПГС, до окончания стабилизации сенсора.
- индикатор “Состояние настройки” горит  – Сообщение об успешном окончании настройки. Так же в ручном режиме появляется после окончания стабилизации сенсора.

-- индикатор “Ошибка” горит, индикатор “Состояние настройки” горит  – Сообщение о том что в процессе настройки произошла ошибка, настройка не завершена. Возникает когда настройка не вложилась в максимально допустимое время стабилизации сенсора. Как правило возникает в случае неисправного сенсора прибора, при этом прибор подлежит ремонту.

Примечание: индикатор “Газ/Насос” в случае предупредительного сообщения о малом или слишком большом расходе может появлятся параллельно индикатору “Состояние настройки” не влияя на процесс настройки и носит чисто информативный характер.

Звуковые сообщения (могут возникать однократно в дополнение к ошибочным или предупредительным сообщениям, или самостоятельно как реакция на действия пользователя):

три коротких – предупреждение.

три длинных – произошла ошибка либо действие запрещено.

три коротких, один длинный – успешное завершение.

один короткий – подтверждение короткого нажатия на кнопку управления.

один длинный  – подтверждение длинного нажатия на кнопку управления.

один длинный, три коротких  – сигнал включения или перезагрузки стенда.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

По техническому обслуживанию приборов производства

НП ОДО «ФАРМЭК»

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель НП ОДО «ФАРМЭК» | 220013, г.Минск, ул. Кульман, 2, тел. 2098451 |
| ООО «Газ-ФАРМЭК» | 107113, Москва, ул. Лобачика, 17, оф. 519, 520, тел. 2645577, 8926-5292894 |
| ООО "Газ Эприс" | 107113, Москва, ул. Лобачика, 17, оф. 519, 520, тел. 2645577, 8926-5292894 |
| УППО (для ВТФ «Прэсли Импэкс») | 150071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30, тел.323254, 321259 |
| Дочернее предприятие «Аналитгазсервис» | 61004, г. Харьков, ул. Октябрьской революции, д. 57/59, тел. 282331, 7128466 |
| ООО Алтайский территориальный монтажный комплекс «АМТК» | 656010, г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, д. 63а, тел.333744 |
| ООО «Экотест» г. С.-Петербург | 190020, г.Санкт-Петербург, ул. Бумажная,17, Тел/ф .2525773, 1864044, 1865486, 2527661 Абызова Мария Николаевна |
| ОАО «Волгоградгоргаз» | 400131, г. Волгоград, ул. Коммунисимческая,38, тел. 971558, 971542, Мерьков Михаил Юрьевич |
| ООО «Эрис» | 617760, Пермская обл., г. Чайковский, ул. Промышленная, 8/25 т/ф (34241) 60240, 60435, 65825, |
| ООО «Энергосервис» | 630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, оф. 302, т.(3832) 217001, 391493, факс 218154 |

# Text boxes

Насос

ФП XX

ИК Порт

Блок питания

Редуктор
РДСГ

Редуктор
РДСГ

Редуктор с вентилем точной регулировки

Редуктор с вентилем точной регулировки

Баллон с настроечной газовой смесью 1

Баллон с настроечной газовой смесью 2

пгс6        Питание

пгс5                                                   Прибор

пгс4                   БЛОК

ИК порт

пгс3            НАСТРОЙКИ

пгс2

Сброс

пгс1

питание usb  ИКпорт прибор сброс

Э/М Клапан 2

Э/М Клапан 3

Э/М Клапан 4

Э/М Клапан 5

Э/М Клапан 6

Э/М Клапан 1

Смеситель

Плата управления
 с клавиатурой,
элементами 
индикации 
и сигнализации

Датчик расхода подаваемого газа

Датчик расхода сбрасываемого газа

Тройник

ИК порт

Разъем Питания

Прибор

Сброс