НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ФАРМЭК"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГП "ЦЭСМ"

__________ Н.А. Жагора

"____" _________ 1999 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ

ИЗМЕРИТЕЛЯ ДОВЗРЫВНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ИДК-95

МП 132-96

ИЗМЕНЕНИЕ №3

И.о. гл. метролога НПП "ФАРМЭК"

______________ О.В. Абузов

"_____" ___________ 1999 г.

|  |  |  |  | НПП "Фармэк" | Извещение | Обозначение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14509150 | МП 132-96.03 | МП 132-96 |  |
|  |  |  |  | Дата выпуска | Срок изменения |  | Лист | Листов |  |
|  |  |  |  | 09.07.1999 г. | 20.07.1999 г. |  |  | 2 | 9 |  |
|  |  |  |  | Причина | Требования заказчика | Код | 9 |  |
|  |  |  |  | Указание о заделе | На заделе не отражается |  |
|  |  |  |  | Указание о внедрении | 31.07.1999 г. |  |
|  |  |  |  | Применяемость |  |  |
|  |  |  |  | Разослать |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение |  |  |
|  |  |  |  | Изм. | Содержание изменения |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 Лист №1 добавить "Методика поверки измерителя довзрывных концентраций ИДК-95 (ИДК-95.1)". |  |
|  |  |  |  | 2 Листы №№ 2-7 с изменениями 1-2 аннулировать и заменить листами №№ 2-7 с изменением 3. 3 Ввести лист №8. |  |
|  |  |  |  | Составил | Абузов |  | 09.07.1999 | Н. Контр | Борисова |  | 12.07.1999 |  |
|  |  |  |  | Проверил | Лежайко |  | 09.07.1999 | Утвердил | Баран |  | 12.07.1999 |  |
|  |  |  |  | Т. контр |  |  |  | Пр. зак. |  |  |  |  |
|  | Изменение внес Абузов 15.07.1999 |  |

Настоящая методика поверки распространяется на измеритель довзрывных концентраций ИДК-95 (ИДК-95.1) ТУ РБ 14509150.014-95, предназначенный для измерения довзрывных концентраций горючих газов в атмосфере производственных помещений, в колодцах, подвалах, скважинах и т.д.

Методика поверки предусматривает два варианта подачи газовоздушной смеси на чувствительный элемент измерителя, которые являются эквивалентными.

Калибровка измерителя осуществляется на один из горючих газов - метан (CH4), пропан (C3H8) или водород (H2).

Измеритель подлежит обязательной поверке в органах государственной метрологической службы при выпуске из производства и в процессе эксплуатации. Периодическая поверка измерителя проводится через межповерочный интервал, который составляет не более 6 месяцев. Внеочередная поверка производится после ремонта или хранения, если срок хранения превышает половину межповерочного интервала.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

а) внешний осмотр ( п.7.1;

б) опробование ( п.7.2;

в) проверка основной абсолютной погрешности измерителя ( п.7.3;

г) проверка основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства измерителя ( п.7.4;

д) проверка времени срабатывания звуковой сигнализации ( п.7.5.

- В случае отрицательных результатов любой из операций поверки измеритель бракуют и в эксплуатацию не допускают.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства, указанные в таблице 1, и поверочные газовые смеси (ПГС), указанные в таблице 2.

Таблица 1

| Наименование средств поверки | Тип | Обозначение нормативного документа | Основные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| Баллоны стальные | ( | ГОСТ 949 | Емкость баллонов (2 - 40)(10-3 м3 |
| Редуктор кислородный | БКО-50-2 | ГОСТ 13861 | 0 – 20 Мпа |
| Вентиль точной регулировки | ВТР | АПИ4.463.002 | 0 – 2,16(10-5 м3/с |
| Трубка (тройник) | ТС-Т-6 | ГОСТ 25336 | ( |
| Кран трехходовой | К3ХА-2,5 | ГОСТ 7995 | ( |
| Шланг соединительный полихлорвиниловый | ПХВ-3,5(0,8 | ТУ 64-05838972-5 | 3,5 мм (внутренний) |
| Подушка кислородная | ПДК-40 | ОСТ 3805 | 40(10-3 м3 |
| Ротаметр | РМ-А-0,063Г | ГОСТ 13045 | 0 – 0,063 м3/ч |
| Секундомер | СОС Пр-2-2 | ( | 0 ( 60 мин |
| Примечание - Допускается использование другой аппаратуры при условии сохранения класса точности и пределов измерений |

Таблица 2

| Номер газовой смеси | Наимено- вание компонентов | Объемная доля анали- зируемого газа, % | Пределы допускае- мого отклонения | Пределы допускае- мой погрешности | Номер СО по Госреестру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГС №1 | Воздух | — | — | — | — |
| ПГС №2 | CH4 - воздух | 2,50 | ( 0,15 | ( 0,08 | ГСО 3907 |
| ПГС №3 | CH4 - воздух | 1,40 | ( 0,15 | ( 0,08 | ГСО 3907 |
| ПГС №2а | C3H8 - воздух | 1,00 | ( 0,05 | ( 0,03 | ГСО 3970 |
| ПГС №3а | C3H8 - воздух | 0,60 | ( 0,03 | ( 0,03 | ГСО 3969 |
| ПГС №2б | H2 - воздух | 2,00 | ( 0,10 | ( 0,06 | ГСО 3951 |
| ПГС №3б | H2 - воздух | 1,20 | ( 0,10 | ( 0,06 | ГСО 3951 |
| Примечания 1 В качестве ПГС №1 используется воздух помещений, атмосфера которых не содержит горючих примесей. 2 Номера стандартных образцов по Госреестру приведены согласно ТУ-6-16-2956. |

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЯ

- К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускаются лица, имеющие удостоверение на право поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе с баллонами с поверочными газовыми смесями необходимо руководствоваться “Правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, утвержденных Госгортехнадзором 27 ноября 1987 г.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

( температура окружающего воздуха                                 (20 ± 5 ) ОС;

( относительная влажность воздуха                                   от 30 до 90 %;

( атмосферное давление					       84 - 106,7 кПа.

5.2 Содержание вредных веществ в атмосфере помещений, где производится поверка, должно быть в пределах санитарных норм.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

а) заряжены аккумуляторные батареи в поверяемых приборах;

б) собрана схема подачи газовоздушной смеси в соответствии с приложением А (вариант I) либо приложением Б (вариант II).

- Перед проведением поверки баллоны с поверочными газовыми смесями должны быть выдержаны в помещении, где проводится поверка, до выравнивания их температуры с температурой помещения.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

- При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие измерителя следующим требованиям:

1) наличие свидетельства о последней поверке или отметки в паспорте;

2) отсутствие дефектов, нарушающих сохранность маркировки;

3) отсутствие повреждений, следов коррозии и загрязнений.

7.2 Опробование измерителя производят следующим образом:

1) включение прибора осуществляется с помощью тумблера, расположенного на лицевой панели;

2) после включения прибора должен быть слышен звук работающего микронасоса;

- на цифровом табло измерителя должно отображаться значение индикации:

- 0,00 ( 0,25 % ( для приборов, откалиброванных на метан;

- 0,00 ( 0,10 % ( для приборов, откалиброванных на пропан;

- 0,00 ( 0,20 % ( для приборов, откалиброванных на водород.

- Проверку основной абсолютной погрешности измерителя следует проводить следующим образом:

7.3.1 Для варианта I необходимо:

1) собрать схему подачи газовоздушной смеси, приведенную в приложении А;

- переключить распределительный кран на подачу ПГС №1;

- подсоединить к установке измеритель, включить и выдержать его во включенном состоянии не менее 60 с;

4) подсоединить к установке баллон с поверочной газовой смесью №2 (для пропана - №2а; для водорода - №2б);

- вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси таким образом, чтобы по ротаметру фиксировался небольшой сброс избытка ПГС;

6) переключить распределительный кран на подачу ПГС №2 (ПГС №2а или

ПГС №2б) и зафиксировать показания цифрового индикатора;

7) переключить распределительный кран на подачу ПГС №1;

- рассчитать основную абсолютную погрешность измерителя ( по формуле:

( =  СИДК ( СПГС,                                         (1)

где СИДК - значение концентрации, отображаемое на цифровом табло измерителя;

СПГС - значение концентрации по паспорту на ПГС.

9) подсоединить к установке баллон с поверочной газовой смесью №3 (для пропана - №3а; для водорода - №3б);

10) операции по п.п.(5-8) проделать для ПГС №3 (для пропана - №3а; для водорода - №3б);

11) операции по п.п.(4-10) повторить не менее трех раз для каждой из поверочных газовых смесей.

7.3.2 Для варианта II необходимо:

1) собрать схему, приведенную в приложении Б;

- подсоединить к установке баллон с ПГС №1 (№2, №3), (для пропана - №2а, №3а, для водорода - №2б, №3б);

- заполнить промежуточную емкость поверочной газовой смесью;

4) включить измеритель и выдержать во включенном состоянии не менее     60 с;

- установить распределительный кран на подачу поверочной газовой смеси и зафиксировать показания цифрового индикатора;

- по формуле (1) рассчитать основную абсолютную погрешность измерите-

ля (.

7) операции по п.п.1-6 повторить не менее трех раз для каждой из поверочных газовых смесей.

7.3.3 Измеритель считается выдержавшим испытания, если в каждом случае абсолютная погрешность измерителя не превышает ± 0,25 % (для измерителей, настроенных на метан), ± 0,10 % (для измерителей, настроенных на пропан), ± 0,20 % (для измерителей, настроенных на водород).

7.4 Проверку основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства измерителя следует проводить следующим образом:

7.4.1 Для варианта I необходимо:

- собрать схему, приведенную в приложении А;

- подсоединять к установке баллон с поверочной газовой смесью №3 (для пропана - №3а, для водорода - №3б);

3) вентилем точной регулировки установить расход газовой смеси (42 ( 6)( (10-3 м3/ч;

4) включить измеритель и выдержать его во включенном состоянии не менее 60 с;

5) плавно подавая газовую смесь на заборное устройство измерителя зафиксировать момент срабатывания звуковой  и световой сигнализации.

7.4.2 Для варианта II необходимо:

1) собрать схему, приведенную в приложении В (поверочная газовая смесь №3) (для пропана - №3а; для водорода - №3б);

2) выполнить операции по п.7.4.1 (2-5).

7.4.3 Измеритель считается выдержавшим испытания, если погрешность срабатывания порогового устройства прибора по метану не превышает ( 0,05 % от установленного порога для метана (для пропана - ( 0,02 %, для водорода - ( 0,04 %).

- Проверку времени срабатывания звуковой и световой сигнализации следует проводить следующим образом:

7.5.1 Для варианта I необходимо:

- выполнить операции по п.7.3.1 (1-3);

- выполнить операции по п.7.4.1 (2-3);

3) переключить распределительный кран на подачу ПГС, одновременно включить секундомер.

7.5.2 Для варианта II необходимо:

1) выполнить операции по п.7.3.2 (1-5) используя поверочную газовую смесь №3 (для пропана №3а, для водорода №3б);

2) переключить распределительный кран на подачу поверочной газовой смеси, включить секундомер.

- Измеритель считается выдержавшим испытания, если звуковая сигнализация сработает за время, не превышающее 15 с.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки считаются положительными и измеритель признают годным к применению, если он отвечает требованиям настоящей методики.

8.2 Положительные результаты поверки оформляются нанесением оттиска поверительного клейма на поверенный прибор и (или) эксплутационные документы, либо выдается свидетельство о поверке установленной формы (приложение В    СТБ 8003).

8.3 Измерители, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к применению не допускаются. На них выдается извещение о непригодности с указанием причин по форме приложения Г СТБ 8003. При этом оттиск поверительного клейма подлежит погашению, а свидетельство аннулируется.

Приложение А

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 Баллон с поверочной газовой смесью

2 Редуктор БКО-50-2

3 Тройник ТС-Т-6

4 Кран трехходовой К3ХА-2,5

5 Ротаметр РМ-А-0,063Г

6 Прибор ИДК-95 (ИДК-95.1)

Приложение Б

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси

1 Баллон с поверочной газовой смесью

2 Редуктор

3 Промежуточная емкость (емкость не менее 2 , изготовленная

из эластичного материала, который не создает сопротивления и избы-

точного давления при отборе газовоздушной смеси, например -

полиэтиленовый пакет, медицинская кислородная подушка)

4 Прибор ИДК-95 (ИДК-95.1)

Приложение В

(обязательное)

Схема

подачи газовоздушной смеси 	21

1 Баллон с поверочной газовой смесью

2 Редуктор

3 Ротаметр

4 Стакан для плавной подачи газовоздушной смеси на забор

ное устройство прибора (заборное устройство измерителя плавно вно-

сится в пустотелый стакан, соединенный полиэтиленовой трубкой с ро-

таметром, чем обеспечивается плавное нарастание концентрации газо-

воздушной смеси на датчике прибора)

5 Прибор ИДК-95 (ИДК-95.1)

Примечание - Расход газовоздушной смеси должен быть в пре-

делах (42 ( 6) (10-3 м3/ч

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8